多参数生命体征检测仪性能和技术规格

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 适用范围：用于对病人基本生命体征的检测、存储、数据传输和管理 |  |
| 二、 | 技术要求（技术参数和功能）及配置： |  |
| 2.1 | 技术要求： |  |
| *2.1.1 | 显示屏：≥5.5英寸，高清大液晶显示屏，同屏显示无创血压（收缩压、舒张压，平均动脉压），体温，血氧饱和度，脉率， |  |
| 2.1.2 | 检测参数：应具备无创血压（收缩压、舒张压，平均动脉压）、血氧饱和度、体温、脉率检测功能，并可手动输入身高、体重、呼吸频率、疼痛水平、自动计算体质指数 |  |
| 2.1.3 | 无创血压：15秒获得无创血压测量读数， |  |
| 2.1.3.1 | 袖带压力范围：0 ~ 300 mmHg 收缩压范围：60 ~ 250 mmHg 舒张压范围：30 ~ 160 mmHg 血压精确度：±3 mmHg，符合AAMI SP10-2002标准 获得血压测量读数时间：15秒 平均动脉压范围：40 ~ 190 mmHg 超压力终止范围：315 mmHg， ±15 mmHg |  |
| 2.1.3.2 | 袖带：延长管与袖带接口为按钮式且可360°旋转 袖带带有臂围有效范围标识 |  |
| 2.1.4 | 血氧饱和度： 指夹式传感器 |  |
| 2.1.4.1 | 测量范围：40% ~ 100% 精确度：70 ~ 100% ± 2 digits |  |
| 2.1.5 | 体温：15秒获得体温测量读数， |  |
| 2.1.5.1 | 测量范围：26.7° C ~ 43.3° C 精确度：± 0.2° C 获得体温测量读数时间：口温：4 ~ 6秒 腋温：10 ~ 15秒 耳温：3 ~ 4秒 |  |
| 2.1.6 | 脉率：可从血氧或血压测量中获得，血氧优先 |  |
| 2.1.6.1 | 范围：25 ~ 240 bpm 精确度：± 3 ~ ± 5 bpm |  |
| 2.1.7 | 存储：可存储50组测量数据 |  |
| 2.1.8 | 信息提示报错：方便快速识别 |  |
| 2.1.9 | 可选配外接设备/信息系统： |  |
| 2.1.9.1 | 条码扫描仪：自动获取病人基本信息 |  |
| 2.1.9.2 | 热敏打印机：即时打印 |  |
| 2.1.9.3 | 电子体重计：自动获取体重 |  |
| 2.1.9.4 | 连接电子病历系统/HIS：有线（USB）或无线（WIFI）方式 |  |
| 2.1.10 | 电源：交直流两用 |  |
| 2.1.10.1 | AC：240VAC, 50Hz, 13VA Input, 8VDC, 0.75A安培 |  |
| 2.1.10.2 | 电池：使用时间≥130组血压测量 |  |
| 2.1.11 | 安装方式：台式/便携式 |  |
| 2.1.12 | 设计：符合人体工程学架构设计 |  |
| 2.1.12.1 | 视屏有倾角：便于站姿观察 |  |
| 2.1.12.2 | 圆弧便携提手：省力舒适 |  |
| 2.1.13 | 性能：15秒内获得所有检测参数，快速、准确 |  |
| 2.1.14 | 操作：导航键操作，快速简便 |  |
| 2.1.15 | 保修：主机保修壹年，消耗品3个月 |  |
| 2.2 | 配置及功能要求： |  |
| 2.2.1 | 生命体征检测仪：2台 |  |
| 2.2.2 | 配置要求：主机（功能要求见2.2.3）及血压袖带2条，血压延长管2条，体温探头或耳温计2支，血氧饱和度缆线和指夹式传感器2套，电源线2条，充电电池2块，移动支架2个 |  |
| 2.2.3 | 功能要求：无创血压（收缩压、舒张压，平均动脉压）、血氧饱和度、体温、脉率，并可手动输入身高、体重、呼吸频率、疼痛水平、自动计算体质指数 |  |
| 2.3 | 附加条件： |  |
| 2.3.1 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |