**超低温冰箱**

一、主要指标

1. 温度范围：-50℃~-86℃可调
2. 温度精度：不大于±0.1℃
3. # 有效容积：≥ 840L
4. # 外箱尺寸（W×D×H）：≤ 1200×900×2000mm
5. # 内箱尺寸（W×D×H）：≥ 1000×600×1300mm
6. 净重：≤ 380Kg
7. 内门2扇，附带锁扣；外门1扇，附带锁扣，可配挂锁
8. # 压缩机：全封闭型原装进口压缩机，运行稳定，保障安全
9. # 制冷剂：R404A(环保型）/R508(环保型）
10. 安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能
11. 冷却方式：直冷式
12. 电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz，额定输入功率≤1200W
13. 电脑板温控；数字式温度显示
14. 配备脚轮以及止动底角
15. 双检测孔：检测孔1个、记录仪监测孔1个
16. 具有开机延迟保护机制以及显示屏密码保护机制
17. 冷凝器过滤网便于更换和清洗
18. 环境温度：10℃-30℃
19. 产品具有医疗器械注册证、ISO等资质
20. 配置：超低温冰箱主机一台，钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个