**转运呼吸机参数**

1. 小巧便携,广泛适用于成人及儿童；防水,防震
2. 可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁
3. 气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换，有自动气源识别系统, 可自动优先选择中央供气
4. 内置电池不少于4小时,支持电池热更换
5. 5英寸以上高精度液晶显示屏,实时显示压力波形、流速波形和二氧化碳波形
6. 可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min
7. 呼吸模式:全面通气模式，涵盖定压、定容和辅助通气等；VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV+PS, SpnCPAP/PS, PC-BIPAP+PS，窒息通气，
8. 有CPR功能,心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率
9. FiO2 40%-100%, 无级调节
10. TV:50-2000mL, 呼吸频率 2-60/min
11. 流速触发,触发灵敏度 1-15L/min
12. 最大吸气流量100L/min,
13. 屏幕同时显示波形、监测参数、设置值等信息；监测测量值: MV, FiO2, RR, VT, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp ,RRspon, etCO2
14. 声音及屏幕报警信息提示: MV高,MV低, Paw高,Paw低,窒息, 泄漏,供气压力低，病人管路不正确