超声骨密度测定仪技术参数：

- 设备用途说明：诊断骨质疏松症

- 测量方式：干式超声波透射法，双向超声波传导与接收

- 测量部位：足跟。

- 测量人群：0-100岁全年龄段人群。

- 移动式永不磨损型硬质无弹性双探头，内外没有水囊、油囊等任何液体软囊，保证无须测量中更换探头。

- 超声探头直径：≤20mm。

- 探头中心频率为0.5MHz振幅不超过1%或0.005MHz，保证探头的稳定性。

- 内置热敏打印机，具有环境温度补偿和跟骨温度补偿双温度补偿系统。

- 参数要求：至少包括SOS、T值、Z值、%YAM值、%AGE值。

- 质量控制：内置自动电子质控数字化系统及方案，开机自动自检，并能定标、校正，并自动记录调整结果，无需质控骨膜进行检测。（提供自动质检记录报告证明）

- 5级智能化可调节式脚台，脚台上必须有刻度显示调节幅度。（提供脚台各个尺码显示图）

- 单机内置彩色大屏幕触摸显示屏和功能键，单机可独立完成测量功能，并打印热敏报告。

- 单机内置大容量存储器，可存储12000例测量数据，数据可通过U盘导出为Excel格式文件，病人资料也可通过U盘直接先行导入单机再进行测量。

- 单机具有蓝牙传输功能，使用方可自如选择有线或无线连接工作站系统。

- 同时具有数据统计功能和操控测量功能，且内置中国人使用的标准数据库，可形成EXCEL格式资料数据库。

- 含病人趋势报告图，大容量储存，对病人可进行终身骨密度情况进行跟踪。

- 测量时间：≤10秒，极限测量时间可达5秒。

- 仪器重量：≤10kg，方便携带外出检查。

- 测量精度：SOS＜0.2%CV

- 工作温度范围：10-35℃

- 存放环境温度范围：-10-50℃

- 工作湿度范围：35-80%RH（无冷凝）