一、生物样本定量分型系统技术参数

*1.可同时检测5色荧光，用于多重PCR检测。

*2.激发光源：卤钨灯，软件对光源进行实时监测。

3.检测器：CCD成像系统，对96孔板同时成像，无时间差，保证结果的准确。

4.温度控制系统：半导体控温

5.温度准确性≤±0.05℃（95℃时），≤±0.25℃（35℃-95℃范围内）

6.温度控制范围：4℃～100℃

7.动力学线性范围：9个数量级，区分5000和10000拷贝两倍差异浓度的样本，其致信度高达99.7%

8.支持ROX或其它染料用做参比荧光，用于消除由人为操作产生的加样误差及监测反应体系是否蒸发。同时，软件支持无参比染料设置。

9.试剂开放，可支持第三方NMPA试剂盒≥700种。

10.耗材开放，支持标准96孔板和0.2mL反应管。

*11.仪器性能有原厂装机试剂盒验证：能分辨1250、2500、5000、10000、20000拷贝数的初始模板标准品各4个重复验证线性准确度,36个重复的5000拷贝和36个重复的10000拷贝能以99.7%的置信度加以区分。

12.整个实验过程中，激发光源、检测器均无需移动,且无需例如光纤等分光装置分光。

13.样品体积：10-100μl（推荐20-50μl）

*14.激发/发射滤光片：含5套预装滤光片，支持FAM/SYBR GREEN、VIC/JOE、NED/TAMRA/Cy3、Texas Red/ROX、Cy5染料，软件支持客户自行添加染料。

15.可检测450～750nm连续波长

16.数据分析：可同时分析5色荧光PCR数据；具有绝对定量、相对定量功能；可以选择多个看家基因进行数据处理；可以自动根据扩增效率对数据进一步处理，得到更加准确可靠的结果；软件支持分析无限制数量的数据文件，增大反应通量；具有等位基因、熔解曲线分析功能；软件支持进行加样重复及生物学重复结果的统计。

17.应用：Taqman 蛋白稳定性分析，蛋白定量分析，高分辨熔解曲线，基因表达分析，基因分型，microRNA表达分析，绝对定量、相对定量；可以进行病毒鉴定（新冠病毒检测）、支原体检测和宿组DNA残留检测等等。

18.配置专业引物探针设计软件，用于基因引物探针设计，并且保证退火温度一致性。

19.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

20.通道设置：VIC荧光与TAMRA荧光分属于两个不同通道，可实现基因拷贝数的检测。

21.适配NMPA新冠检测试剂盒厂家品牌：≥10家

*22.支持蛋白迁移率检测和解决方案：具备蛋白迁移率软件和原厂配套试剂盒，同时支持模块事先预冷，可支持蛋白定量和迁移率检测。

23.配套药物代谢检测试剂盒：有2400个药物代谢相关的高多态性位点，涵盖220个药物代谢酶转运蛋白基因。

24.配套肿瘤稀有突变检测试剂盒：能够检测到100万个正常拷贝背景中的单个突变分子，其提供免费分析软件。

25.配套microRNA分析试剂盒：提供超过4000种分型试剂盒，提供客户定制，且有免费分析软件。

26.配套SNP分型试剂盒：提供450万分型试剂盒，提供代客设计，且有免费分析软件，软件具有数据库，便于大量数据结构的保存和数据查询，并且可以在多块版之间查看数据，简化数据查询和分析步骤。

27.配备拷贝数分析试剂盒：提供超过200万基因拷贝数分析试剂盒，且有免费分析软件，软件具有数据库，便于大量数据结构的保存与数据查询，并且可以在多块板之间查看数据。

28.配备基因表达分析试剂盒：提供超过100万种基因拷贝数分析试剂盒，且有免费分析软件，软件具有数据库，便于大量数据结构的保存与数据查询，并且可以在多块板之间查看数据。

29.适用不同厂家第三方NMPA试剂盒，其中肿瘤相关分子诊断试剂盒试剂盒≥80个

二 标准配置

主机、Dell原装笔记本电脑或台式机、仪器安装验证试剂盒、定量分析软件、专业引物探针设计软件，光源灯泡2个。免费保修一年。

三 技术服务

专业工程师免费安装、调试、培训，由厂家提供一年保修服务。厂家设有800免费电话技术支持，解答客户的问题。定期举行技术培训班，满足客户的技术服务需求。

四、梯度PCR仪	2台