- 供应室设备保修内容

一、保修设备清单:

| 序号 | 设备名称 | 型号(MODEL NO.) | 编号(SERIAL NO.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belimed高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8406 |
| 2 | Belimed高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8407 |
| 3 | Belimed高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8408 |
| 4 | Belimed清洗消毒机 | WD290 | 998140034004 |
| 5 | Belimed清洗消毒机 | WD290 | 998140034005 |
| 6 | Belimed清洗消毒机 | WD290 | 998140034006 |
| 7 | Belimed自动传递窗 | / | / |
| 8 | Belimed自动传递系统(4套) | / | / |

二、高温灭菌器常规保养服务内容

- 每月清洁内仓一次,每月保养密封条一次。

- 空气过滤系统

拆卸原有空气过滤器，更换0.2um空气过滤芯。（一年一次）

- 检查蒸气管路

检查高温灭菌器蒸气管路之间的所有连接是否紧密。（一季度一次）

- 排汽系统

检查排汽控制电路的功能。

检查排汽气动阀

检查排汽管路。

- 检查门封装置

检查门封装置控制系统

清洗上油门封条。（一月一次）

- 冷却水系统

检查进水控制系统。

清洗进水过滤器。（半年一次）

- 压缩空气系统

检查供气压力。

更换空气过滤器。（一年一次）

- 温度传感器系统

检查温度传感器精度

- 压力传感器系统

检查压力传感器精度

- 抽真空系统

检查真空泵效率

- 仓内过滤器清洗

清除过滤器的沉淀物及杂质。（一月一次）

- 电力系统

检查总电源供电电压是否正常。

检查接线端子是否牢固。

- 系统参数检测

检查控制面板触摸屏是否正常。

系统参数检测。

- 程序测试

检查预设程序参数。

检查程序运行情况

- 打印机测试及调整

检查打印机在打印时是否正常，是否清晰，有无送纸不均等现象。

三、Belimed清洗消毒机常规保养服务内容

- 空气过滤系统

  - 拆卸原有空气过滤器，更换0.2um空气过滤芯。（一年一次）

- 检查排气管路

  - 检查清洗消毒机与排气管路之间的所有连接是否紧密。

  - 检查排气软管是否出现老化现象从而导致排气不畅的故障。

- 排水系统（半年一次）

  - 检查排水控制电路的功能。

  - 检查排水电磁阀

  - 检查排水阀组

- 检查门锁装置

  - 检查门锁装置控制系统

  - 检查门锁装置执行机构

- 水加热系统

  - 检查加热器控制系统。

  - 检查加热器工作效率

  - 检查加热器保护电路。

- 烘干系统

  - 检查烘干加热控制系统

  - 检查加热器工作效率

  - 检查加热器保护电路。

  - 检查烘干鼓风机系统。

- 注水系统

  - 检查注水控制系统(包括:冷水,热水,纯水)

  - 清洗注水过滤器(包括:冷水,热水,纯水)。

  - 清洗注水电磁阀(包括:冷水,热水,纯水)。

- 仓内水箱过滤器清洗

  - 清除水箱中的沉淀物及杂质。（一月一次）

- 9．循环加压泵系统检查

  - 检查加压泵工作压力。

- 电力系统（一月一次）

  - 检查总电源供电电压是否正常。

  - 检查接线端子是否牢固。

- 开关及按键测试

  - 检查控制面板上的开关是否正常。

  - 检查操作面板上的按键是否正常。

- 补液系统

  - 补液泵控制系统

  - 补液泵运行状况

  - 补液泵补液精度

- 内部传感器参数检查

  - 检查温度传感器(水箱,烘干)

  - 检查压力传感器(水压,风压)

  - 检查液面传感器（高位，低位）

- 程序测试

- 检查预设程序参数。

- 检查程序运行情况

- 视频测试

- 检查显示屏显示字符是否正常。