高端手术床参数要求

一、需求数量： 1套

二、技术参数和功能配置：

2.1 整体：

2.1.1床体材质：整床及附件采用优质镍铬不锈钢材料，100％不锈钢床体，易于清洁保养。

2.1.2床面材质：床面材料一次成型，内外材质一致，不得采用外包裹方式，为导电防褥疮型 ，易于清洁保养。床垫厚度≥60mm。

2.1.3 床体侧边导轨25x10 mm，连接各类手术附件。

2.3 基本要求：

1、电动功能：7组电动功能，电动调节手术床的升降、头脚倾、左右倾、背板倾斜、腿板、折刀/反折刀、刹车、床面水平移动（≥340mm）、“0”位。

2、手术床底座为大脚轮设计(≥120mm)，移动灵活，并可电动锁定。锁定时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性极佳。

3、有两套独立电子操作系统，一套为红外无线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统，二套系统独立运行，确保手术床在遥控器发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

4、整床包含底座及附件采用优质镍铬不锈钢材料，经多年使用不生锈，附件不易损坏。

5、床面透光性：床面100％可透X光，手术床台面下必须无任何横杆。

6、手术床可由充电电池供电，以免电线防碍医务人员活动并确保最大的安全性。同时也保留电源直接供电功能。充电电池终身免维护。

7、床面各段面模块关节连接方式无需旋钮旋紧或把手锁定。

8、电动驱动立柱刹车系统。

9、手术床具有防碰撞功能：当头脚端接近地面时发出声音报警并自动停止动作；背板和腿板接近底座时发出报警音并自动停止动作；立柱下降时如立柱外罩被放置的障碍物顶住，下降自动停止，防止外罩因挤压受损。

2.4电动手术床技术参数:

台面长度（带头板）：≥2142mm

台面宽度：≥530mm

台面高度调节范围：

低位≤600mm以下；

高位≥1060mm以上

纵向倾斜角+35°

横向倾斜角27°

背板倾斜角：+90°/ -50°

腿部台板的倾斜角+90°/ -90°

床面水平移动：≥340mm

最大承重≥360kg。

2.5 手术床配置包括：

1、头板 1套。

2、分开式腿板1套。

3、手板 2套；缚体带1套。

4、带固定夹的可伸缩麻醉布帘架 1套。

5、有线遥控器 1套。

6、充电电池（蓄电池）能够保证80-100例手术 1套。

7、高档碳纤维背板，完全可透X光，长1200mm,透光无死角。