检验科新型冠状病毒核酸检测分析仪（快检设备）购置参数

1.设备用途及应用范围

购置设备用于对来源于人体样本中的新型冠状病毒核酸进行定性检测，并具备1小时以内的快检能力。

2. 技术规格

- 检测通道：可同时检测≥2个样本。

- 独立检测管中，可自动完成样本核酸的提取、扩增和荧光检测全过程。全自动一体化更优。

- 系统在密闭环境方式中自动完成样本核酸磁珠提取、纯化、扩增和检测新型冠状病毒RNA的保守基因片段 (ORF1ab 基因和 N 基因序列等)，检测过程中无需开盖，封闭性检测最大程度降低操作人员感染风险，降低实验室污染风险。

- 每次检测时间：＜1.5小时。

- 检测系统灵敏度和特异度与常规检测设备一致。

- 污染控制：内置紫外消毒装置、过滤膜、排气过滤模块等。

- 数据分析：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。

- 质量控制：系统包括内部质控和外部质控。内部质控至少包括内标系统，外部质控包括新冠病毒无传染性阳性对照和阴性对照。

- 荧光强度检测重复性：CV值<3％；荧光强度检测精密度：<5%

3. 基本配置要求

- 能符合上述指标的核酸检测分析仪1台。

- 配套操作、分析软件一套。

- 相关仪器调试用试剂。

- 必需的附件、配件及专用工具等。

4. 技术文件

- 详细的仪器操作使用手册。

- 提供仪器维护的有关资料。

- 提供有关专用附件、备件、专用工具、消耗器件或其他补充器件有关资料及价格。

5. 售后服务

- 安装、调试：合同签订后，卖方将仪器的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，立即安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试检验。

- 质量保证期为自设备通过最终验收起至少12个月；整机保修至少1年，终身维修。

- 验收：自设备安装验收合格之日起免费保修壹年。免费上门安装、调试；免费到设备安装现场，给采购人培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。免费提供仪器鉴定数据库软件的升级服务。

- 仪器安装调试、验收结束后，由供方专业技术工程师在用户仪器现场，对用户人员提供仪器的基本原理、结构、基本操作及维护知识免费培训，并指导用户进行样品分析检测，直到用户方使用人员可独立进行操作为止。

- 厂家直接提供技术服务，要求售后服务响应时间为2小时，在48小时内派人到现场解决问题。

- 定期校准、鉴定并更换过滤膜等防止生物污染的损耗品。

6. 配套试剂

本设备配套耗材和试剂成本低于同类进口产品。

检验科

2020年9月8日