便携式超声诊断仪主要技术要求

1.主机系统性能概括

1.1显示器

1.1.1可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备

1.1.2瞬间待机启动系统

1.1.3 扫描图像支持全屏显示

1.2主机系统

1.2.1新一代微型数字宽频带波束形成器

1.2.2 数字化通道数≥65,536

1.2.3 动态范围≥170dB

1.2.4复合成像技术（SonoCT），可同时作用于发射和接收

1.2.5斑点噪声抑制技术（XRES），提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰

1.3成像模式

1.3.1数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.3.2彩色多普勒超声波诊断部件

1.3.3 M模式

1.4全触屏中文操作界面。

1.5可用手指触屏放大、缩小、平移、回放

1.6探头频率范围1-12MHZ

1.7 Micro USB、Type C可选探头接口

1.8探头与探头缆线可插拔拆分，缆线可换

1.9主机探头质量:相控阵主机探头≤96g，线阵主机探头≤108g，凸阵主机探头≤136g

1.10电池

1.10.1主机采用先进的一体化设计，低功耗，由智能设备供电

1.10.2纯电池供电下，可支持连续工作时间取决于外接智能设备

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等）

2.2常规成像分析：常规腹部、小器官

3.全数字内存，内存容量依据智能设备，数字化图像存储，电影回放重现单元200帧

4.输入/输出信号

4.1标准Micro USB端口或Type C端口

4.2蓝牙传输图像

4.3 WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

5.图像管理与记录装置

5.1超声图像存档与病案管理

5.2 Micro USB端口或Type C端口接口支持打印和数据输出

5.3无线DICOM传输

5.4将图像输出到网络存储服务器

6.技术参数及要求

6.1系统通用功能：

6.1.1全触屏中文操作界面，可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放，

6.1.3安全性能：符合国家商品安全质量要求

6.2探头规格：

6.2.1探头频率范围1.0-12.0MHZ

6.2.2阵元：有效阵元≥128阵元

6.2.3支持二维、M-模式、快速血流彩色多普勒、慢速血流彩色多普勒

6.3 二维灰阶显像主要参数

6.3.1相控阵探头频率1.0-4.0MHz；凸阵探头频率2.0-5.0MHz；线阵探头频率4.0-12.0MHz

6.3.2线阵探头及凸阵探头具备中心标志点，图像具备中心引导线，使平面外穿刺更加快速精准

6.3.3成像速度：

6.3.3.1凸阵探头, 全视野，17CM深度时，帧速度≥20帧/秒

6.3.3.2相控证探头，全视野，17CM深度时，帧速度≥25帧/秒

6.3.4接收方式：前端接收超声信号动态范围≥170dB

6.3.5数字化声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迁

6.3.6回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

6.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。具备肺超声、FAST等预设。

6.3.8最大检测深度30cm

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度和速度变量显示

6.4.2 细分快速血流及慢速血流两种方式

6.4.3在实时成像和冻结成像

6.4.4增益调节：0-100逐级可调

6.4.5电影回放浏览

6.4.6触控式彩色感兴趣区调节：大小、位置、角度

6.4.7通过预设功能自动优化色谱、过滤器、彩色灵敏度、线密度、平滑度、回声优先级、彩色余辉、增益和基线

6.4.8彩色显示帧数：相控阵，全视野，17cm深度，帧频≥6帧/秒

6.4.9彩色显示帧数：凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥20帧/秒

6.5 超声图像存档与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，内存容量依据智能设备。

6.6所配软件升级为最新版本，并包含已发布的全部功能。