脉动真空灭菌器

需求数量：1台

用途说明：用于医院供应室对手术器械、敷料等物品的消毒灭菌。

1. ★容积：950L~1000L
2. 焊机工艺：全自动焊接机器人焊接
3. ★材质：内室和夹层均为SUS304不锈钢
4. 设计压力：-0.1~0.3Mpa
5. 设计温度：≥144℃
6. 使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环
7. 主体保温：具有主体保温
8. 门数量：双门
9. 管路材质：不锈钢卫生级管路
10. ★蒸汽源：自产蒸汽
11. 节能降噪：具有节水降噪系统、带有换热器冷凝水回收系统
12. 控制系统：PLC控制，全自动运行
13. 屏：采用≥8.4寸彩色触摸屏
14. 物理记录：自带打印机
15. 安全保护：具有压力安全联锁装置、超压保护、门关位检测保护
16. 程序运行时间：标准程序≤55min
17. 脉动次数：标准3次脉动，次数可调
18. 灭菌参数：可根据使用要求调整
19. 外形尺寸：≤1310\*2070\*2040mm
20. 内室尺寸：≥610\*910\*1800mm
21. 电源要求：电压380V,功率≤61KW
22. 标准配置：主体1台，消毒车1辆，搬运车2辆,备用压力表安全阀各1套，软水机1台，空气压缩机1台。