供应室灭菌消毒设备维保要求

- 维保设备清单：

| 设备名称 | 型号(MODEL NO.) | 编号(SERIAL NO.) |
| --- | --- | --- |
| Belimed高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8406 |
| Belimed高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8407 |
| Belimed高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8408 |
| Belimed清洗消毒机 | WD290 | 998140034004 |
| Belimed清洗消毒机 | WD290 | 998140034005 |
| Belimed清洗消毒机 | WD290 | 998140034006 |
| 3M环氧乙烷灭菌器 | 790 BGP | 350469 |
| Belimed自动传递窗 |  |  |
| Belimed自动传递系统(4套) |  |  |

- Belimed高温灭菌器常规保养要求

1.  每月清洁内仓一次,每月保养密封条一次。

2．空气过滤系统

拆卸原有空气过滤器，更换0.2um空气过滤芯。（一年一次）

3．检查蒸气管路

检查高温灭菌器蒸气管路之间的所有连接是否紧密。（一季度一次）

4．排汽系统

检查排汽控制电路的功能。

检查排汽气动阀

检查排汽管路。

5．检查门封装置

检查门封装置控制系统

清洗上油门封条。（一月一次）

6．冷确水系统

检查进水控制系统。

清洗进水过滤器。（半年一次）

7．压缩空气系统

检查供气压力。

更换空气过滤器。（一年一次）

8．温度传感器系统

检查温度传感器精度

9．压力传感器系统

检查压力传感器精度

10．抽真空系统

检查真空泵效率

11．仓内过滤器清洗

清除过滤器的沉淀物及杂质。（一月一次）

12．电力系统

检查总电源供电电压是否正常。

检查接线端子是否牢固。

13．系统参数检测

检查控制面板触摸屏是否正常。

系统参数检测。

14．程序测试

检查预设程序参数。

检查程序运行情况

15．打印机测试及调整

检查打印机在打印时是否正常，是否清晰，有无送纸不均等现象。

- Belimed清洗消毒机常规保养要求

- 空气过滤系统

拆卸原有空气过滤器，更换0.2um空气过滤芯。（一年一次）

- 检查排气管路

a)检查清洗消毒机与排气管路之间的所有连接是否紧密。

b)检查排气软管是否出现老化现象从而导致排气不畅的故障。

- 排水系统（半年一次）

a)检查排水控制电路的功能。

b)检查排水电磁阀

c)检查排水阀组

- 检查门锁装置

a)检查门锁装置控制系统

b)检查门锁装置执行机构

- 水加热系统

a)检查加热器控制系统。

b)检查加热器工作效率

c)检查加热器保护电路。

- 烘干系统

a)检查烘干加热控制系统

b)检查加热器工作效率

c)检查加热器保护电路。

d)检查烘干鼓风机系统。

- 注水系统

a)检查注水控制系统(包括:冷水,热水,纯水)

b)清洗注水过滤器(包括:冷水,热水,纯水)。

c)清洗注水电磁阀(包括:冷水,热水,纯水)。

- 仓内水箱过滤器清洗

a)清除水箱中的沉淀物及杂质。（一月一次）

9．循环加压泵系统检查

检查加压泵工作压力。

- 电力系统（一月一次）

a)检查总电源供电电压是否正常。

b)检查接线端子是否牢固。

- 开关及按键测试

a)检查控制面板上的开关是否正常。

b)检查操作面板上的按键是否正常。

- 补液系统

a)补液泵控制系统

b)补液泵运行状况

c)补液泵补液精度

- 内部传感器参数检查

检查温度传感器(水箱,烘干)

检查压力传感器(水压,风压)

检查液面传感器(高位,低位)

- 程序测试

a)检查预设程序参数。

b)检查程序运行情况

- 视频测试

检查显示屏显示字符是否正常。

- 3M环氧乙烷灭菌器常规保养要求

- 对该设备的清洁,润滑,测试（半年一次）和每年1次更换易损件。

- 检查排气管路

  - 检查灭菌器与排气管路之间的所有连接是否紧密。

  - 检查排气软管是否出现老化现象从而导致排气不畅的故障。

- 预湿系统

  - 检查预湿电路的插头及“O”型密封圈。

- 检查文氏泵内真空装置

  - 检查调压阀的压力是否可以保持工作所需的压力。

- 门锁装置

  - 检查门锁电路，清洁插头，确保开关自如，联动及互锁良好。

  - 检查炉门与炉腔的密封是否良好。

- 排气装置

  - 检查排气电路，境界插头和底座。

  - 更换生物过滤器。（一年一次）

- 穿刺装置

  - 检查穿刺电路，清洁插头和底座。

  - 测试穿刺传感器，确保穿刺正常。

  - 更换EO气瓶装置密封垫。

- 水箱装置

  - 清除水箱中的沉淀物及杂质。

  - 加入蒸馏水，检查水位传感器。

- 9．真空装置

  - 检查真空测试阀的压力并对其进行清洗。

- 供电系统

  - 测量各用电设备的供电电压是否正常。

  - 检查和调整电路板上5V/24V电源是否正常。

- 开关及按键测试

  - 检查电路板上的开关是否正常。

  - 检查控制面板上的按键是否正常。

- 真空测试

  - 用专用工具检测压力是否在正常范围内。

  - 检测抽真空是否能在指定时间内完成。

  - 低压测漏试验。

  - 高压测漏试验。

- 视频测试

  - 检查显示屏在水平和垂直显示方面是否正常。

- 打印机测试及调整

  - 检查打印机在打印时是否正常，是否清晰，有无送纸不均等现象。