动态血压技术参数

证书

- ★独立动态心电血压记录器CFDA注册证

- ★独立软件CFDA注册证

软件

- 最大最小及平均血压统计

- 血压负荷、夜间下降率、高压反应、勺形血压

- 可自定义编辑和打印报告

-   ★AASI动脉硬化指数测量

-   拥有饼状图、趋势图、直方图、散点图血压及血压心率趋势图显示

-   ★自动排除血压测量异常情况，并详细描述异常原因

-   血压分时段昼夜及自定义特殊时段测量

- 最近无线连接技术，软件直观监测血压质量，上传下载数据方便

- ★自定义报告格式，并通过添加变量调用患者信息

- ★自带DICOM、GDT、SCP、HL7、JPEG、CSV、BMP、PNG等格式

- ★网络化数据库，可直接联医院HIS系统

- 输入输出各种数据、图形、报告

无线动态血压记录器

- 示波震荡法无创血压监测

- 2GB内存

- 记录时间24，48，72小时

- 通过无线通讯与主机连接

- ★运动指数监测，可跟据运动量区分清醒睡眠及特殊时间

- 支持各种网络类型

- 血压测量范围25-300mmHg

- 压力传感器精度± 3 mmHg

-   脉率测量范围不小于30 – 220 BPM

-   ★血压测量间隔5-120分钟连续可调

-   ★自适应充气，无需设定充气血压值，跟据患者实际血压，自动调节充气压力

-   ★自适应放气，跟据患者血压自动调整放气速率，无需设定放气速率

-   临床精度满足 ANSI/AAMI，SP10:2002(R)2008，EN1060-4:2004 以及 ISO 81060-2:2009要求的精度

-   两节AAA碱性电池可满足250次最大48小时的测量要求

-   更换电池继续血压测量，实现长时间测量

-   通过BHS（A/A），ESH，ANSI/AAMI SP10:2002国际公认三大标准临床认证