**麻醉科**

**可视软镜支镜**

技术要求：

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取

、有 线视频输出等功能,支持av输出。

\* 2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动

3、软管直径：3.8mm

4、最大插入部外径：≤4.3mm

5、前端蛇骨弯曲角度：(双向≥180°)向上≥90°，向下≥90°

6、视场角：90°

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度：≥700Lux

\* 8、显示器线素不低于320\*480

\* 9、分辨率≥9.92lp/mm

10、显示器与机身手柄可分离拆卸

11、显示屏尺寸：3.0″TFT屏

\* 12、景深：3-100mm

13、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万

张，可存储录像时长≥4.5小时，最大可支持32G。

14、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz

15、充电器输出：5V DC,1A

16、电池容量：1700mA

17、充电时间：<4小时

18、持续放电时间：＞2小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

配置要求：

1 显示部件 1 个

2 软管部件 1 个

3 充电器 1 个

4 数据线 1 根

5 测漏仪 1 个

6 侧漏堵头 1 个

7 ETO通气帽 1 个

8 保护帽 1 个

9 插管固定套 1 个

10 软镜消毒流程 1 张

11 软镜操作流程 1 张

12 合格证 1 张

13 说明书 1 本

14 保修卡 1 张