石蜡包埋机

技术要求：

1. 配备独立冷台；
2. 包埋机配备OLED模块显示屏，全电脑自动程序控制，可预设每周任意时间开、关机；
3. 双重过热保护装置；
4. 左右侧标本存橱盒，适用于市面大部分脱水篮，内、外盒分离式设计，方便取出换蜡与维护；
5. 出蜡口附近配备照明灯，方便小样本的包埋观察；
6. 包埋台面大小适宜合理。蜡缸容量>4L，
7. 包埋机控温范围：储 镊 台：室温～70℃以上，熔 蜡 缸：室温～70℃以上，左保存盒：室温～70℃以上，右保存盒：室温～70℃以上，工 作 台：室温～70℃以上， 流 蜡 管：室温～70℃以上，冷冻台控温范围：＋5～－20℃；
8. 控温精度：±1℃

9.设备故障6小时内无法维修好时可提供备用设备。

配置要求：

1.包埋机主机\*1；

2.冷台\*1；

3.大、中、小包埋模具各\*50；

耗材要求：

58-60℃石蜡，包埋模具