石蜡切片机

技术要求：

1.切片厚度：1-60μm

2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4.水平进样幅度：≥24mm

垂直样品行程：≥70mm

静音样品回缩：40μm

最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm

5.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳

6.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

7．个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

8. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

9.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑

10.刀架带有红色护手，确保操作者安全，具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

11．手轮有2个独立的安全锁定系统

12.快速转换样本夹，可单手操作

配置要求：

1. 抗静电废蜡槽（含刷子）\*1；
2. 二合一刀架\*1；
3. 专用六边形扳手\*1；
4. 专用润滑油\*1；
5. 储物盘\*1；
6. 切片机主体\*1

耗材要求：

一次性切片刀片A35、清洁湿巾