高频电刀+氩气刀组合

技术要求：

1.具备电刀和氩气刀功能；

2.具备ENDO-CUT（I/Q）内镜专用切割功能和多种智能电切/电凝功能；

3.中文操作系统，触摸式彩色液晶显示，模块化设计，自由配置；

4.可升级海博刀；

5.包含多种氩气模式；配件可反复使用，高温高压消毒；

6.内镜专用切割≥400W，强力和氩气电凝≥120W，4档电凝程度可选；

7.低电压设计，氩气电凝峰值电压≤4500伏；

8.具有十二指肠乳头切开专用程序和息肉/黏膜圈套器切除专用程序；

9.气管镜室适用需配备氩气功能。

配置要求：

1.主机（带氩气功能）；

2.台车；

3.氩气喷管16根；

4.氩气钢瓶1个及钢瓶固定带、减压阀、氩气电弧测试器；

5.带遥控双踏板脚踏开关及专用单踏板脚踏开关；

6.带导线负极板100片；

7.高频线、连接电缆；

8.杂物筐、电源线固定器、连接件等。

耗材要求：

负极板：需和设备配套