**小型压力灭菌器**

技术要求：

1.安全工作压力＞0.28 Mpa ,电压Z220 V ;电流210 A ;功率＜2200 Wo

1. 腔体深度Z 43 cm、有效容积228升
2. 腔体：腔体采用电抛光316L不锈钢制造。

4•机器灭菌过程达到温度和压力双重匹配；阶梯式升温模式,确保腔体内热度 均匀分布、灭菌安全可靠。

1. 配备高效的膜片式负压真空泵，通过空气换热器迅速冷却腔体内抽出的气体, 确保真空泵维持高效，无需外接上下自来水而起到降温作用。
2. 提供多次预真空和后真空干燥功能。最高真空度＜4 kPa。
3. 配置强力储能式蒸汽发生器：316L不锈钢材质。
4. 多功能控制面板：彩色LCD液晶屏幕，实时显示灭菌程序、压力、*温度及* 时间等信息。智能化显示故障信息，无需对照故障代码。
5. 具有过热保护功能、过压保护功能、缺水保护提醒功能。
6. 包含5个预设程序、2个检测程序，在符合国家灭菌规范的情况下，可 根据灭菌需求，自定义灭菌程序

11-灭菌循环次数计数器：技术范围从0到999并可重置为零。

机械式门锁与电子双重保险锁：电磁锁在腔内有压力的情况下保证锁定门把手； 门锁失效保护装置确保在腔内高温高压不会在工作中外泄。

1. 标配内置打印机,实时记录灭菌全过程。
2. USB和互联网接口可用来传输或转存至少200个灭菌记录。实时监测 灭菌周期/完美实现追溯功能。
3. 取得CFDA医疗器械注册证。

配置要求：

灭菌器主机 1台

不锈钢托盘5个

托盘架1个

托盘手柄1个

排水管2条

使用说明书（中文）1本

内置热敏打印机1件