肺功能测试系统技术参数和性能参数

- 设备名称：肺功能测试系统

- 数量：1套

三、性能要求：适用于呼吸内科及医院其他科室使用，检查项目包括：常规肺通气测量、肺换气功能测量、肺容量测定、气道阻力测定、无创肺顺应性测定和激发试验等。

四、主要功能技术参数及配置要求：

4.1 功能要求：

4.1.1  慢肺活量（SVC）的测试：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。

4.1.2  流速容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序。

4.1.3  可测试分钟最大通气量MVV。

4.1.4  实时一口气法弥散测试，一口气法弥散和一口气残气应同时测出，一口气弥散的样本量和死腔量可以设置，有一口气弥散辅助学习测试模式功能；有弥散测试中口压监测功能，可实时根据测试者在屏气过程中的压力变化来判断测试是否有效。

4.1.5  内呼吸弥散残气测试。

4.1.6  支气管舒张试验软件。

4.1.7  支气管激发试验软件。

4.1.8  中文操作系统，软件免费升级。

4.1.9  计算机控制一体化激发试验喷药功能，软件硬件均用同一主机。

4.1.10 连续多频脉冲震荡测试。测试方法简单，受试者正常呼吸即可完成气道功能的区分和评估，测试比常规通气测试扩大了受试人群，从儿童到成人再到老年人均适用。

4.1.11  系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。

4.1.12 多种预计值，可选择真正符合中国人的预计正常参数。

4.1.13 实现肺功能设备连接院方HIS平台，调取患者信息写入肺功能测试系统，并提示是否缴费等信息。

4.2  主要技术参数：

4.2.1 流速容量传感器（压差式）：具备供病人可把持式手柄，带传感器加热功能，传感器组件必须可重复消毒使用，每天进行容积校准，满足中华医学会呼吸病学分会肺功能指南中有关肺功能检查仪器校准质量控制标准。

4.2.2  流速测量范围 0 - ±20L/s

4.2.3  流速测量精度 ±2 %

4.2.4  容量测试范围 0 - ±20L。

4.2.5  容量测试精度 ±3 % 或者±50 ml （两者取最大值）

4.2.6  容量测试分辨率: 1ml

4.2.7  气体分析器：多气体快速分析器(非独立CH4传感器、非独立CO传感器）

4.2.7.1 范 围： 0 - 0.33 % CO、0 - 0.33 % CH4、0 - 0.33 % C2H2

4.2.7.2 分辨率：0.001 % CO、0.001 % CH4、0.001 % C2H2

4.2.7.3  精 度：±0.006 % CO、±0.006 % CH4、±0.006 % C2H2

4.2.7.4  快速气体定标，在保证测试准确性的同时，只需在每天开机后做一次，无须在每个患者测试前进行一次，以便提高测试的速度。

4.2.8  连续频率脉冲振荡系统要求：连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创伤肺顺应性测定，通过测定，气道阻力必须能准确区分大、小气道的阻力，无需病人配合，无创伤，受试者只需自主呼吸即可测试，可以定位阻力产生的部位，提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示。也可对儿童或重症病人进行测试。

4.2.8.1  流速传感器: 压差式传感器、贵重金属制造，永久寿命设计，其准确度及线性度高。

4.2.8.2  拆卸、安装极为简便，带滤菌功能。自动恒温加热功能，可普通消毒液浸泡消毒。

4.2.8.3  测量参数：R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt。

4.3  激发试验喷药分析系统

4.3.1计算机控制射流喷药系统，流速 7 L/min，压力 0.9 bar

4.3.2雾化药罐，平均雾化颗粒直径 3.2 μm，雾化能力 240 mg/min

4.3.3观察项目：FEV1, FEV1% PEF

4.4外置BTPS环境校正系统要求：自动测量大气压：700-1000hpa; 温度: 0-40℃; 相对湿度: 0-90%。并自动对测量的结果进行BTPS校正，保证测试数据的精确和重复性。

4.5   配置要求：

4.5.1 肺功能主机                          1套

4.5.2 带隔离电源的移动工作台              1套

4.5.3 可上下左右移动调节的支撑臂          1支

4.5.4 带口压检查的流速传感器手柄          1套

4.5.5 进口稳压型减压表                    1个

4.5.6  3升标准定标筒                      1套

4.5.7 自动环境参数测量模块                1套

4.5.8 连续频率脉冲振荡系统                1套

4.5.9 弥散残气专用测试气体（含瓶）        1套

4.5.10激发试验测试模块                   1套

4.6 其他要求：

4.6.1  需配备高性能台式品牌机电脑壹套，显示器≥20寸，内存不小于2GB,硬盘不小于200GB,配备无线鼠标，无线键盘.无线彩色喷墨打印机壹套。

4.6.2  配有可移动台车，前后有防尘柜门，操控台可360度旋转，带可上下调节的移动悬臂。

4.6.3 配有双向控制音响，扩音器。