反渗透纯水处理系统技术参数

1	系统概述：

  - 以城市自来水为水源，可方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水，并进行全面的系统优化和技术升级，集成触摸屏控制系统，增加双路定量取水功能, 采用标准的双级反渗透工艺：双泵双膜+中间水箱，每小时产水量：不低于90升，在源水水质较差的工况下，RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm，与单级RO系统相比，产水质量更好，后置纯化单元的耗材使用成本更低，与简装型双级RO系统(单泵双膜无中间水箱)相比，设计更合理，产水质量更稳定。

2	应用：

  - HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析	；超纯水系统进水、玻璃器皿清洗/冲洗、微生物分析、样品稀释和试剂制备、普通化学和定性分析、水分析及通用HPLC、分光光谱测量、缓冲液和介质制备、高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水。

3	技术参数：

  - 原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 (配置外置软化器，进水TDS>200ppm时可使用)

  - 纯水产量：≥90升/小时

  - 超纯水产量：≥2.0L/min

  - UP超纯水指标：

电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm

总有机碳TOC*：<3ppb

细菌：<0.1cfu/ml

颗粒物(>0.1μm)：<1/ml

热原/内毒素：<0.001EU/ml

核糖核酸酶(RNases)：<1pg/ml

脱氧核糖核酸酶(DNases)：<5pg/ml

  - RO反渗透水指标：

一级RO水(TDS)：电导率≈源水电导率x5%

二级RO水(TDS)：1-5μs/cm(电导率≤源水电导率x2%)

有机物截留率：>99%，当MW>200道尔顿

颗粒和细菌截留率：>99%

  - 出水口：3个：一级RO反渗透水1个、二级RO 反渗透水1个、UP超纯水1个

  - 电气要求：200-240V、50/60Hz、240W左右

4	工作条件：

  - 环境温度：5℃-45℃

  - 相对湿度：最高温度为31°C 时，最大相对湿度为80% ，温度为45°C 时，相对湿度线形递减到50%

5	性能特点：

- 全新彩色触摸屏尺寸≥5.0寸，动画式菜单，系统信息一览无遗，实现指尖触控的操作新体验.

- RO水不合格排放装置，实现进入后续纯化单元的RO水始保持良好水质，有效延长后续纯化柱的使用寿命

- 内置双水箱，节省空间，安装维护更加方便，可加配外置大容量储水桶，满足不同水量需求 .

- 全面的耗材管理功能，PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、UF、TF耗材寿命可设定，显示已使用时间及用量，到期自动提醒更换.

- 全自动 RO 膜防垢冲洗功能，可设定冲洗间隔时间和持续时间，具有手动强制冲洗程序，延长 RO 膜使用寿命

- 管路、接头获权威认证，最大限度地降低系统的 TOC 析出，确保纯水品质

- 高性能 RO 膜片的膜组件，实现了 RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合

- 大容量超纯化柱技术，实现少量树脂即可大幅度提升水质，采用高性能核子级树脂，时刻保证纯水品质

- 3路水质和2路流量监控，源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控，无需取水即可查看水质.

- 2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能.

- 系统报警功能，缺水报警、水箱水满报警、源水、RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警等自动检测报警功能，提供安全保证.

- USB接口及存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出，整机符合GLP.

- 超纯水循环系统，间断运行，既保持系统的低细菌污染水平，又降低能耗

- 超纯水全管路消毒功能，可手动执行 “循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”

- 工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改

- 系统时间设定功能，可设定年 / 月 / 日 / 时 / 分、及定时待机 (0~60Min) 和定时关机 (0~24Hour)

- 完善的信息查询及数据管理功能，取水记录 - 水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息

- 不绣钢喷塑机箱，杜绝腐蚀和生锈，确保机体的清洁

- 多种规格储水桶可选，兼容压力水桶和液位水箱 2 种纯水储存方式，满足不同水量及应用需求

- 模块化设计，预处理、RO 及后续纯化单元均为独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷

- 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件，有效杀菌，降低 TOC，增强系统适用范围

- MWCO5000DUF 超滤组件，有效去除热原 ( 内毒素 )，可用于精密的细胞培养和 IVF

- 标配0.2μm高性能PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证终端出水无菌

6	基本配置：

- 主机：1台

- 纯化柱：1套，包含：

20寸 PP滤芯-1套

20寸颗粒活性炭滤芯-1套

20寸活性炭棒滤芯-1套

RO膜-2套

RO膜-1套

双波长(185nm&254nm)UV紫外灯管-1套

12L超纯化柱-1套

超纯化柱-1套

超滤组件-1套

终端滤器-1套

- 内置不少于4加仑压力水桶：1个

- 内置不少于20升PE水箱：1个

- 自来水前置处理   1套

7   安装场地：

约为：长：70厘米，宽：60厘米，高：200厘米