一、软硬件设备需求内容

1.全自动智能采血管贴标装置（1台）

▲1.1 主机直接落地式放置，每台主机可为左右两个采血位同时完成采血管准备；主机宽度≤30cm，保障操作空间。（需提供相应材料）

1.2 建议使用独立采血管黏贴打印头。处理能力：≥700管/小时/主机。

1.3 预装载采血管数量大、种类多，能适应每日最大采血量。支持采用非透明标贴试管，能检测原试管标签位置完全覆盖，并可保留观察窗。试管种类：支持市场主流真空采血管规格，建议可同时处理≥6种采血管。

1.4 整机同时在线处理采血管总容量≥720支管，不包含主机自带试管抽屉以外的其他外部拼凑盒。

▲1.5 设备运行稳定，选管和贴标处理准确、快速。建议选管方式非机械臂抓取，避免卡管故障。

▲1.6 一个主机可支持两个采血工位同时工作。既可同时工作，又可只开启一个采血位。试管打印完毕后，以患者为单位出管，直接滑落到采血桌面上的收纳盒内，采血护士无需传输装置就能采血。

▲1.7 预置功能，当前患者进行采血时，贴标主机自动进行下一位患者的采血管提前准备。

▲1.8 可随时根据需要加载试管，无需停机，装载的试管无需设定专门的顺序。

1.9 可随时根据需要加载试管，无需停机，装载的试管无需设定专门的顺序。

1.10 支持自定义条码标签打印格式，用户能够根据需要设定试管标签内容及格式，标签粘贴位置能够设定。

1.11 支持多种打印字符：数字、条码、可旋转（90、180、270度）、黑白倒置、底纹、划线等。

1.12 支持多种条码制式：Code 39、JAN、Code 128A/B/C/Auto、2of5、NW7 等。

1.13 预警功能，如采血管剩余量过低、标签纸剩余量过低。系统配备标签计数功能，提示标签余量。

1.14 支持条码补打印功能。支持自动呼叫与手动呼叫双模式、回收样本的核对。

1.15 支持多种硬件接口，如串口、TCP/IP通讯协议等。

▲1.16 支持目前使用的智能采血系统，包括：自主服务系统、语音叫号系统、信息显示系统、智能采血自动化系统等。

▲1.17 应急响应机制：单个主机设备故障时，可切换应急模式，由操作者自行选择试管手工粘贴。任何一台备管主机发生故障时不影响其它采血窗口的主机正常运转，系统不瘫痪，实现整体采血服务不间断的目标。

▲1.18 贴标主机通过3C认证，证书需体现投标主机型号。（需提供相应材料）

▲1.19 贴标主机通过CE认证，证书需体现投标主机型号。（需提供相应材料）

2.多功能采血桌（2个）

2.1 采血桌坐姿采血设计，整体金属材质，台面覆盖超白硬质玻璃方便清洁和消毒。

2.2 采血台和座椅应适合操作者和患者生理要求，高度和宽度合适。

2.3 采血台所有线路，如：电线、网线等需要隐藏起来。插座和网口位置设计要合理、符合防火安全的要求。

▲2.4 采血台需要适应现使用机器尺寸规格，与现使用产品色调一致，保证外表美观。（需提供相应材料）

▲2.5 传输轨道需内置于采血桌内，不暴露于采血桌外，采血桌上设置标本投入口；轨道宽度≥114mm，标本试管可360°旋转，不卡管。

3.标本分拣设备（1台）

3.1 分拣设备运行应稳定，速度快。适应多种进管方式：接驳智能采血流水线轨道的自动进样方式和人工倒入样本试管的手工方式。

3.2 出管方式，系统自动将标本导入相对应的收集单元内，需提供≥16个样本输出通道，1个不合格样本回收盒。

▲3.3 分拣速度：≥3000支试管/小时。内置2套上样扫描联动系统，高效率、不卡管。

3.4 支持条码读取分拣，支持处理多种规格的条形码，如：Code128、Code39、Codabar，2of5等。

3.5 支持条形码重复打印功能，修正脏污损坏标本的条形码。码不合格的标本统一收集一个区域。

3.6 支持采血管规格：封闭的圆柱形试管，直径8-19mm，长度70mm-128mm。

▲3.7 用户可根据需求自定义多种分拣通道，可预设多套分拣规则。各通道上可显示自定义名称。（需提供相应材料）

3.8 支持计数功能，包括重新计数和累计计数。每个通道样本计数，样本清空后，可重新计数。

3.9 满仓预警功能：通道内样本堆积超过警戒高度，可自动报警提醒，包括：通道闪灯提示、声音、软件提示等。

3.10 长时间没有标本进样时，系统自动休眠，再次加样后，系统自动恢复工作，避免硬件磨损。

3.11 支持应急接收，若分拣机器发生故障时，可通过人工扫描核收分类。

3.12 样本清单打印功能：分拣完成后，可打印分拣出的样本清单,包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验指标和扫描流水号等信息。

▲3.13 核收功能：记录标本接收时间和数量，与LIS系统数据对接，实现标本在核收环节的实时跟踪，保证实验室前质量控制。

3.14 统计功能：提供样本分时统计、来源组成统计、超时样本统计、样本量分组统计等数据，包括报表和图表。

▲3.15 超时预警功能：与采血系统软件关联，若样本采集时间与接收时间差超出允许范围，系统可自动将样本分拣至回收盒，并在软件上予以提示。

▲3.16 遗漏预警功能：与采血系统软件关联，若采集后的样本，超出设置的时间没有回收到分拣系统，系统会自动提示预警，避免标本遗漏。

▲3.17 分拣通道距离地面高度应>60cm，避免位置太低，方便操作人员工作，同时降低遗漏样本的风险。

3.18 根据操作者使用习惯，分拣通道可直接作为出样仓，也可在分拣通道内放置收纳框作为出样仓。

▲3.19 支持采血室现场环境要求，支持现使用全部软件功能和数据接口（HIS系统、LIS系统、其他第三方系统）。

二、售后需求内容

1.保修期内提供所有硬件设备免费维修和更换、软件的改善服务。

2.每周一次巡检，每月一次设备维护。

3.申请故障维修请求后，工程师保证在≤2小时内到达现场处理。

4.每周7×24小时的全天候技术服务，服务时间每周不少于6日，每日不少于8小时。

5.设备终身维修，并且保证备品配件可供应10年以上，保证迅速快捷地供应零配件。零配件供货时间应≤5个日历日。

6.在技术允许范围内可根据科室需求，灵活修改软件内容，做到定制服务。

7.保证随时提供以上所有硬件设备的应急替换服务，必须保证采血工作的正常运行。