落地式高速离心机技术参数

一、技术参数：

1、主机最高转速：≥15,200转/分

2、 可选配转子数量≥18个

3、主机最大离心力：≥25,830×g

4、 主机可兼容的水平转子最大离心容量：≥4×1000 ml

5、主机可兼容的固定角转子最大容量：6x250ml，转速≥11000rpm，离心力 ≥18000g

6、 8x50ml固定角转头转速≥14500rpm，离心力≥24000g

7、 水平转子最高转速≥6100rpm，最大离心力≥7100g。

8、运行时间控制：0-99小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

9、操作面板：全彩触控面板，耐化学腐蚀。

10、加减速控制：9级加速, 10级减速

11、程序储存：≥99个程序

12、安全性能： 具有转头自动锁定装置，无须转子扳手，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换

13、提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。

14、具备灯塔模式：运行时放大的离心时间和指示条，方便实验室各个角落观察。

15、数据记录: 记录所有的运行记录，并且可以实时查看

16、离心机前端具备USB接口，可以通过 USB 端口提取所有运行，警报，健康状况数据。

17、 可选配超轻的碳纤维转头；

18、温度显示: 可以选择显示离心腔温度或样品温度

19、离心机运行模式: 两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限。

20、自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖

21、速度设定: 可以选择转速设定和离心力设定

22、ACE 模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力

23、报错信息: 可及时查看仪器报错情况