全自动组织脱水机

技术参数：

1.可同时处理包埋盒数量≥300个

2.脱水缸并具有温度、压力和搅拌器开/关设置

3. 具备试剂管理系统

4. 中文彩色LCD触摸屏，可进行文件的拷贝和下载

5.试剂瓶具备半透明设计

6.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计

7.试剂瓶具备防溢出设计

8.石蜡熔化时长≤ 3.5小时

9.试剂柜具有背光灯设计，直观指示试剂瓶连接状态

10.设备液位传感器数≥2个

11.具备声音提示及确认功能，安全提示试剂瓶与连接点准确对接

12.设备具备磁力搅拌功能

13.脱水缸底部滤网设计

14.包埋盒样品篮采用不锈钢材质

15.具备智能错误处理功能，以保护样本

16.可自由配置程序数 ≥ 10个

17.具备活性炭过滤功能

18.具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能

19.清洗程序带有干燥步骤

20.具备外接报警系统端口，用于本地报警和远程报警

21.具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能