全自动免疫组化仪

技术要求：

1.全自动完成所有免疫组化步骤包括烤片、脱蜡、抗原修复、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；

2.具有自动检测和监控抗体试剂量功能；

3.详细记录和追踪染色信息；可远程查看、管理、完成和打印系统数据；具有质控管理功能

4.玻片处理能力：不少于30张玻片/循环

5.免疫组织化学检测可提供原厂试剂

6.具备从室温到100 ℃的加热功能

7.配备全自动液路准确提供实验所需液体

8.配备空气混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂

9.具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂

10.模块化结构，具备可升级功能，一台电脑可以连接多台仪器

配置要求：

1.设备主体\*1；

2.电脑显示器\*1；

3.电脑主机\*1；

4.打印机\*1；

5.UPS电源\*1；

6.标签打印机\*1；

7.随机器附带一套标签及色带，一整套除一抗外的专用试剂，一抗抗体\*1；

8.试剂架；

9.可自灌试剂瓶\*1套；

10.试剂桶；

11.电源线、数据传输线若干