**纯水制备设备维保服务**

**招标技术参数**

运行期间需要不间断提供实验室一级以上高质量纯水电阻率≥10MΩ.cm及符合GB5749规定的内镜清洗用水，保证细菌总数≤10CFU/100ml；目前使用的纯水制备设备（品牌：杭州天创）是1台一级纯水3000L/h，高阻水500L/h的纯水机，主要维保内容包含：

1. 前置石英砂、活性碳滤料按需更换；
2. 微孔及滤芯按需更换；
3. 反渗透膜按需更换；
4. 混床树脂按需更换；
5. 超滤过滤器按需更换；
6. 更换紫外灭菌器按需更换
7. 每月上门巡检、维护保养，并出具维护报告单
8. 故障报修时，4小时内到医院现场检修、更换耗材
9. 其他易损易耗品按需更换。
10. 提供全年的软水专用剂等耗材；免费送货上门。

10. 主机设备、EDI 设备、泵、电动阀等维保期内免费维修或更换。

11. 每年提供检验科的水质检测报告；每年进行一次水质检测，并提供检测水质报告；同时提供水质检测设备由第三方检测机构出具的年度校准报告；满足医院检验科ISO-15189质量管理体系要求。

12.内镜用水符合GB5749规定，生产纯化水使用的滤膜孔径小于0.2um按需更换。

13. 提供良好的售后服务，更换后的配件及耗材不得对内镜、检验科、细胞学工作造成影响。

**以上所有更换的配件和耗材，维保期内均不限次数更换。**