**包埋盒激光打号机**

**要求如下：**

1. 操作界面:大于10.1 英寸彩色触摸液晶屏，可外接显示器，实现双屏同步显示。

2.系统配置：内置操作电脑、 Embedded Standard 系统，可无需通过外接电脑/平板/手机协助、内置无线操作模式。

3.书写格式：紫外激光,激光器固定，功率可调，功率50mW；

4.书写格式：紫外激光(波长：355nm），无需色带或喷墨，组织盒无需添加激光粉(镭雕粉)

5.书写内容:任意中英文、数字、BMP图片、二维码、Logo等

6.模板格式:拖拽方式编辑（在组织盒打印区域可以任意打印)，支持多个模板

7.标配2种组织盒收集/输出装置，可根据应用场景即时切换：

8.直列式的上载槽设计，6个组织盒上载槽位，最大可扩展至10槽；

9.内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

10.打印速度：4秒/个

11.良好的组织盒兼容性，兼容30°、45°组织盒，可随时通过软件切换（无需进行硬件调整、无需工程师介入）

12.信息录入方式:触屏输入、单机独立信息录入（键盘、鼠标）、外接电脑信息录入；连接HIS/LIS系统信息录入等

13.设备的前置面板可整体开启（左右开门式), 便于维护

14.内置空气净化模块

15.打印记录自动保存，历史档案可查询可导出，保存时间≥1年

16.设备故障期间，提供备用设备