## Sheet1
甲状腺腔镜器械参数及数量
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量
1 | 双极线 | 长度3000mm，可高温高压消毒 | 2
2 | 神经探针线 | 长度3000mm，配神经探针钳，可高温高压消毒 | 2
3 | 医用拉钩 | 可以高温高压消毒、右弯35，1.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级，2、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 3、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 | 2
4 | 医用拉钩 | 可以高温高压消毒、右弯25，1.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级，2、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 3、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 | 2
5 | 医用剥离器 | φ10，可高温高压消毒， 1.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级，2、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 3、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 | 2
6 | 双极电凝钳 | φ5*330，三拆，带冲水口，可调电极，可高温高压消毒，1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 2.钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 3.硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5.器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 | 2
7 | V型抓钳（带锁） | φ5*330，带冲水口，可高温高压消毒，抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 2.钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 3.硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5.器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 | 2
8 | 单极分离钳 | φ5*330，三拆，带冲水口，可调电极，可高温高压消毒，1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 2.钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 3.硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5.器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 | 1
9 | 开放式拉钩（带冲洗头宽40） | 可高温高压消毒、开放式拉钩（带冲洗头宽40） | 2
10 | 开放式拉钩（带冲洗头宽40） | 可高温高压消毒、开放式拉钩（带冲洗头宽40） | 2
11 | 开放式拉钩（带冲洗头宽60） | 可高温高压消毒、开放式拉钩（带冲洗头宽60） | 2
12 | 开放式拉钩(简易) | 可高温高压消毒、开放式拉钩(简易) | 4
13 | 悬吊装置固定器 | 可高温高压消毒、悬吊装置固定器 | 2
14 | 悬吊杆 | 可高温高压消毒、悬吊杆 | 2
15 | 悬吊卷帘器 | 可高温高压消毒、悬吊卷帘器 | 2
·