附件1：

**特需病房电动床需求参数如下：**

规格：

1. 床板长1950mm，全长2185mm（自带隐藏式延长框架2330mm）；宽900mm，全宽1084mm，承重≥200kg。
2. 床头、床尾板可便于拆卸。
3. 两侧备有床档，由内向外患者无法自行打开。
4. 床体四角备有输液杆插孔，备有≥1根输液杆。
5. 备有医护人员及患者两套调节床角度的控制面板或控制器，患者只可自行调节床头及床尾抬高角度。可使用220V交流电。
6. 床板护栏设置能便于约束的装置，用于特殊患者的约束。
7. 床板两侧各设置方便挂引流袋的位置或挂钩。
8. 脚轮具备一键锁定，接触装置，脚轮有静音，耐腐蚀耐酸特点。
9. 备有床头桌，带脚轮方便移动。
10. 备有可移动小桌，可升降。

功能：

1. 背部上升0- 75°，膝部上升0-45°，头高脚低0-16°，头低脚高0-16°，整体高低升降范围350mm-700mm。
2. 具有心肺复苏一键复位功能。
3. 自带床头抬高角度尺，抬高床头有角度显示。