倒置荧光显微镜

一、科研用途：用于各种切片及细胞培养明场观察、相差观察、荧光观察及成像。

二、技术要求：

1.光学系统：无限远校正光学，齐焦距离≥45mm

＃2.显微镜状态显示：显微镜内置传感器并传递显微镜各个组件的工作状态信息，当使计算机获取图像时，所有状态信息将记录在元数据中，确报能够轻松调出采集条件和/或检测设置错误。显微镜的工作状态可以通过平板查看，也可以通过显微镜前面的状态指示灯查看。

3.手动4位光路切换，目镜端口100%，观察筒侧口：20/80分光；内置1-1.5X变倍

4.明场光源：外置LED灯照明系统,高亮度LED光源，寿命≥50000小时。电压稳定,操作方便,电磁干扰少，视场光阑可调

5.双目观察镜筒，10倍双目屈光度可调节目镜，视场直径≥22 mm，瞳距可调节

6.载物台：矩形载物台, 行程≥114 *73mm,

6.聚光镜：长工作距离聚光镜，孔径光阑可调N.A. ≥0.52，五孔聚光镜转盘，工作距离≥30mm

*8.成像端口视野：左右两侧分光口视野≥24mm

9.荧光部件：六位荧光滤镜转换器，配备高信噪比荧光噪声消除装置。LED荧光光源，寿命≥20000小时.紫外激发滤块、蓝色激发滤块、绿色激发滤块；

＃10.使用成像软件轻松控制各个波长的输出，控制各个波长的亮度。软件能在保持LED之间相对荧光强度的同时，允许用户调整总体输出。

11.物镜：

11.1  4X 半复消色差相差物镜N.A. ≥ 0.13，W.D≥16.4mm相差PHI

11.2  10X半复消色差相差物镜 N.A≥0.30，W.D≥10.6mm相差PH1

11.3  20X 半复消色差相差长工作距离物镜 N.A. ≥0.45，W.D≥8.2-6.9mm,带校正环PH1

11.4  40X 半复消色差长工作距离相差物镜  N.A. ≥0.60，W.D≥3.6-2.8mm带校正环PH2

12.照相系统：高清晰度彩色数码采集系统，相机与显微镜同一品牌，数码照相软件为原厂软件。

12.1实际物理像素：≥2300万，非像素移动成像

*12.2芯片靶面大小：≥35.8mm*23.8mm

12.3量子效率：不低于75%

*12.4图像实时采集速度：≥9fps（6000x3984）、66≥fps(1920x1080).

13.图像分析软件主要功能：具有图像采集、放大/缩小、刻度注解及灰度、格状、LUT、直方图。具有自动拍摄、3D多维拍摄、时间间隔图像拍摄、录像，红绿蓝等多荧光通道叠加功能。具有交互式测量功能，长度、面积、角度、灰度、直径、圆等测量功能，具有计数功能和宏功能，大图拼接等功能

14.工作站硬件配置不低于： 32G内存；2TB+512G硬盘；4G独显，≥27英寸2K超清显示器