流式细胞仪技术指标

一、主要用途：用于将荧光标记的细胞进行快速分群，实现多参数检测鉴定。

二、工作条件：

1、电源：AC 100-240V，50Hz±1Hz，功率≤250VA。

2、环境温度：15-30 ℃。

3、环境湿度：20%-80%，无冷凝。

三、技术参数：

（一）流式细胞仪主机：

1、光学系统：

▲1.1、探测针孔≥3个（支持升级到3激光配置），用于激发荧光素的固态激光器≥2根；激光器包含但不限于以下要求：

1.1.1、激光器1：波长488nm±5nm，功率≥50mW。

1.1.2、激光器2：波长638nm±5nm，功率≥50mW。

▲1.2、检测参数：可以同时检测≥8个参数（荧光参数≥6个、SSC和FSC），荧光通道至少包含：蓝色: 525/40, 585/42, 610/20, 690/50；红色: 660/10, 712/25，配套≥13套可插拔滤光片，可以根据自己的试验方案自行调换。

#1.3、检测器：采用对长波长光更灵敏的光纤阵列检测器（FAPD），非PMT检测器。

1.4、采用全带通滤光片，减少因使用多个长通/短通滤光片带来的光信号损失。

2、电子系统：

#2.1、信号处理精度：≥24bit；拥有7个十进制的动态范围。

#2.2、最大样本收集数：单个文件全通道信号收集，可存储≥2500万个事件。

3、液流系统：

#3.1、流动室：数值孔径≥1.3NA。

3.2、样本进样速度设置范围：10-240 μL/min，调节步长≤1μL min。

▲3.3、液流驱动方式：采用正压泵或超低压蠕动泵驱动液流上样确保上样液流连续稳定无断点，非注射泵驱动液流上样。

3.4、液流质控程序：包括仪器启动（初始化）、样本混合、反向冲洗、排气泡、深度清洗、仪器关机（日常清洗）等。

3.5无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确；

4、分析性能：

#4.1、荧光灵敏度：FITC≤32 MESF、PE≤12 MESF。

4.2、分析速度：≥28000个事件/秒。

4.3、荧光分辨率：rCV＜3%。

#4.4上样速度：具有10μL、30μL、60 μL/min三种固定流速，用户可自定义流速控制模式范围：10-220 μL/min，按照1μL增量调节；

4.5、携带污染率：单管模式≤1.0%。

4.6、自动单管上样可使用标准流式管、1.5ml 和2.0ml EP管；

#4.7、散射光分辨率：＜80nm（提供官方资料或权威机构检测报告证明）

（二）、配套软件及软件功能：

1、多功能流式软件1套，具有中文操作界面。

2、≥107的线性动态范围，可以将强信号和弱信号都完全显示在一张图上；

3、分析软件无授权数限制，可自由安装任意电脑上，可脱机分析数据。

4、自动矩阵补偿和手动矩阵补偿；具有补偿数据库功能。

（三）、配套工作站配置不低于： 32G内存；2TB+512G硬盘；4G独显，≥27英寸2K超清显示器