## Sheet1
口腔相关设备参数
序号 | 技术参数要求
一 | 牙科综合治疗台要求：
1.1 | 联体式病人椅，手术灯和医生单元随椅子的升降联动，超静音直流电机驱动设计。
1.2 | 符合人体工程学设计的患者椅。2个扶手，方便病人进入或退出。
1.3 | 集成电动马达技术，电动马达在最低转速时即可达到最大扭力，而非线性递增。
1.4 | 配有功能强大的液晶显示面板可显示：牙椅自动和手动位状态，动态器械的转速，电动马达转动方向，手机光纤喷雾状态，痰盂和水杯的出水及时间设定等。
1.5 | 可以为两个或以上医生独立设置各三套个性化的治疗程序（6位X3套）。
1.6 | 多功能脚踏可控制椅及器械喷气/喷水/功率转速/电动马达正反转向，具有安全切断功能。
1.7 | 光固化灯随患者进入工作椅位或休息椅位自动开/闭，反射式LED无影冷光灯。
1.8 | 具有安全传感器，在遇到阻力或手机工作时，椅位运动自动锁定。
1.9 | 手机快接头具有强大的延展功能，可接同品牌高速手机，气动洁牙，喷砂机等
1.1 | 痰盂具有牙椅接通电源后自动冲洗功能
1.11 | 标配深度管路消毒系统
二 | 无油空气压缩机要求：
2.1 | 双气缸无油空压泵头，铝合金机体，在空压机泵头与储气罐之间置有膜式空气干燥器，具有多重电路保护的电器控制器，一体式结构，免维护设计。
2.2 | 储气罐容量不小于20 L，内壁喷涂有含银离子的特殊材料，防腐抑菌。
2.3 | 膜式干燥器，可连续输出恒定干燥度的压缩空气，压力露点为5 ℃；带进气过滤器。
2.4 | 噪音水平不大于70dB(A)。
2.5 | 可满足两台牙科综合治疗台同时运行，100% 连续工作。
三 | 配置需求：
3.1 | 每台牙科综合治疗台配备高速快接光纤按压手机不少于2支；
3.2 | 每台牙科综合治疗台配备原厂无碳刷光纤低速电动马达1支；
3.3 | 每台牙科综合治疗台配备低速弯直手机不少于1套；
3.4 | 每台牙科综合治疗台配备洁牙机1套（可龈上洁治，龈下牙周，超声荡洗，根管治疗等）；洁牙机专用手柄2支；
3.5 | 每台牙科综合治疗台配备光固化灯1套；
3.6 | 无油空气压缩机可满足两台牙科综合治疗台同时运行；
3.7 | 水过滤器不少于1套；
3.8 | 治疗车不少于2台；
3.9 | 随机配有牙椅同品牌的专用手机管路清洁液。