超低温冰箱招标参数

1.运行环境

电源：220V，50Hz；环境温度：5℃～35℃；相对湿度：≤85%

2.技术参数

2.1 容积:≥750L

2.2.储存温度:-40~-86℃可调可控

2.3 样式: 立式，内外双层保温门，内部四层，安全门锁设计，底部带万向脚轮；具备前置调整螺丝。内部可调式不锈钢层架

2.4温度均匀性:<3℃。

2.5 制冷速度：制冷速度（空箱状态，环境温度20°C降至 -80℃）用时不超过300分钟。断电后箱体内部温度维持不高于-40℃的时间不少于300分钟。

2.6 制冷系统：无氟环保制冷，制冷剂用量符合国家安全标准。

2.7 报警功能：高温、低温、开门、过滤网堵塞、系统故障、传感器故障、环温高报警等报警功能

2.8 设备验证合格后整机保修至少三年。