头颈肩固定架规格参数

【规格】：全碳素纤维材质

【产品参数】：1.长度为105cm，宽度为61cm，厚度为2cm.

- 配套科室现有的低温热塑膜片或真空袋实现头部以及头颈肩部的固定.

- 有2个固定真空袋适配孔，附加固定条可适配真空袋，同时配合热塑膜使用以达到精确固定

- 具有能够适配科室的T型枕的固定凹槽

- 有正中的十字标记线

- 穿透系数（8MV）＞0.987，穿透系数（15MV）＞0.988；

【规格要求】：和科室现有的同类固定装置的空间坐标系完全一致。