|  |
| --- |
| **医用冷藏箱采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1.**产品结构：**有效容积≥700L，立式，双门对开结构。2.**外部尺寸：**高度≤2000mm，宽度≤1250mm，深度≤900 3.**照明装置**：配置LED光源，功耗低，亮度高 **4.制冷系统：**采用知名品牌高效压缩机和风扇电机，节能高效，具备自动化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。5.**温度控制**：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度等。6.**报警功能**：声音蜂鸣、报警代码间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，具备远程报警接口。7.**蓄电池**：断电后提供温度显示≥24小时。8.**数据接口：**标配USB数据导出接口，接入U盘可存储当月及上月温度监控数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。 | 1. **产品配置：**≥6个置物架，带标签卡，且易于清洗。门体带锁设计，防止随意开启；4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能）
2. **产品注册：**产品具有医疗器械注册证且产品型号登记备案
3. 产品为知名品牌，良好的售后服务。验收合格后，整机免费保修至少三年，终身维修
4. 接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|