|  |
| --- |
| **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 一、基本性能要求 \*1、≥13 英寸彩色 LCD 触摸屏，具备中文操作界面。 2、能完成多种治疗模式，包括 CVVH、CVVHD、CVVHDF 以及在枸橼酸抗凝模式下的 CVVHD、CVVHDF 治疗模式。满足肾功能、肝功能等多脏器功能的支持3、≥6 泵设计，标配枸橼酸泵及钙泵。 4、采用液体加温方式，加温范围 35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热。 5、标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15 分钟。 6、具备数据交换接口，方便数据传输。 7、具备漏血报警、气泡报警功能. 二、技术参数： 1、血液流量：10-460ml/min±10% 2、置换液流量：≥(10-80)ml/min3、透析液流量：≥(10-80)ml/min4、滤过液流量：≥(0-180)ml/min5、压力监测参数要求： 精确度为读数的±10%  | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|