|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 一、基本性能要求  \*1、≥13 英寸彩色 LCD 触摸屏，具备中文操作界面。  2、能完成多种治疗模式，包括 CVVH、CVVHD、CVVHDF 以及在枸橼酸抗凝模式下的 CVVHD、CVVHDF 治疗模式。满足肾功能、肝功能等多脏器功能的支持  3、≥6 泵设计，标配枸橼酸泵及钙泵。  4、采用液体加温方式，加温范围 35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热。  5、标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15 分钟。  6、具备数据交换接口，方便数据传输。  7、具备漏血报警、气泡报警功能.  二、技术参数：  1、血液流量：10-460ml/min±10%  2、置换液流量：≥(10-80)ml/min  3、透析液流量：≥(10-80)ml/min  4、滤过液流量：≥(0-180)ml/min  5、压力监测参数要求： 精确度为读数的±10% | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|