**产品名称：转运车技术参数**

1. 床板长>=1880mm，床板宽>=620mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 90°，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。
2. 安全工作载荷：>=220KG 。

3、高低升降系统：采用优质双液压缸式设计，承重能力加强，稳定性更好，操作更加轻松。

4、膝部升降采用手摇柄操作，不用时手摇柄可收纳，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能。

5、床板：厚度≥4mm，可透X射线。

6、框架：采用优质冷轧光亮钢材。

7、护栏： PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度300mm，护栏最薄处的厚度≥15mm 。

8、脚轮： 中控静音脚轮，床四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

9、托盘：床体下有一体式ABS材质托盘，托盘能承重10Kg。

10、床垫：床垫厚度≥70mm，防水透气面料易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。