心电图机技术参数及配置需求

技术参数：

- 标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能

- 输入阻抗：≥90MΩ

- A/D转换：24bit

- 采样率：≥60kHz 独立起搏通道，起搏采样率≥60kHz

- 频率响应：0.05Hz-500Hz

- 耐极化电压：≥±955mV

- 时间常数：≥5s

- 共模抑制比：≥135dB

- 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波

- 8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800，整机重量≤3kg

- 内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

- 设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

- 可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输

- 具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

- 具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集

- 支持≥30min数据采集及冻结功能

- 采集过程中可自动检测心律失常并予以提示

- 具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

- 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时

配置需求（单台）：

- 主机	1	台

- 心电导联线	1	根

- 胸电极吸球	1	盒（6只）

- 肢电极夹	1	盒（4只）

- 电源线	1	根

- 锂电池	1	个

7. 专用推车1台