泌尿外科手术器械技术参数

一、膀胱检查镜活检钳及异物钳（6套）

1.活检钳：直径≤2.4mm，长度≥410mm，头端为勺型；

2.膀胱异物钳：直径≤2.4mm，长度≥410mm，头端为齿状。

二、尿道膀胱检查镜鞘、转向镜桥及闭孔器（6套）

1.导向器自锁装置：分体式；

2.镜鞘： 21Fr；

3.镜鞘插入部工作长度≥230mm；

三、膀胱检查镜镜头（6套）

1.视向角：70°；

2 .视场角：≥60°；

3.镜管外径≤4.0mm；

4.有效景深范围：3mm-50mm；

5.工作长度：≥300mm；

#6.视场中心角分辨力，ra（d）≤3.4C/°；

#7.输出光谱的显色指数Ra≥85％；