氟多功能自动化合成模块技术参数要求

| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.合成控制软件：控制系统有手动、半自动、全自动三种控制模式；开放所有软件权限，能自由设置程序进行相关实验；具有产品预分离系统。 2.可实现功能:可合成10种以上18F标记药物，包含但不限于以下药物（18F-FDG、18F-FES、18F-FLT、18F-PSMA7Q、18F-PAPI、18F-DPA-714、18F-MK6240、18F-AV1451、18F-NoTa-Tate、18F-Pentixafor） 3.气源要求:氮气纯度≥99.9%，氮气压力不小于0.4MPa。 4.温控系统： 反应体系：密闭式反应器个数：≥1个； 加热器个数：≥1个； 加热方式：风加热； 升温速度：25℃→120℃，时间10s±2s； 冷却速度：120℃→50℃，时间15s±2s； 温度精确度：误差＜2%； 温度稳定度：误差＜2%； 温度监测：具有随时监测和调节功能，随时可以了解加热器内的温度。 5.放射性检测器： 探测器类型：GM管； 探测器个数：＞2个； 探测范围：1mCi~3Ci； 探测精度：误差＜10%。 6.紫外检测器： 波长：254nm； 灯：10W小时； 样品池：10μL； 接口：1/16″管。 7.HPLC分离系统.： 配备HPLC提纯分离功能； 流量范围：0-12ml/min； 压力范围：0-6000psi（压力单位）； 分离柱：具备半制备柱分离功能。 8.试剂装填方式:采用正面安装西林瓶加液方式。 9.开放耗材: 无捆绑耗材，无专机专用耗材。 | 合成控制软件 可实现多种氟标药物 温控系统 放射性检测器 紫外检测器 HPLC分离系统 正面试剂填装 无捆绑耗材 |