便携式超声诊断仪参数要求

| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.主机系统性能概括 1.1显示器 1.1.1可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备 1.1.2瞬间待机启动系统 1.1.3 扫描图像支持全屏显示 1.2主机系统 1.2.1新一代微型数字宽频带波束形成器 1.2.2 数字化通道数≥65,536 1.2.3 动态范围≥170dB 1.2.4复合成像技术（SonoCT），可同时作用于发射和接收 1.2.5斑点噪声抑制技术（XRES），提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰 1.3成像模式 1.3.1数字化高分辨率二维灰阶成像单元 1.3.2彩色多普勒超声波诊断部件 1.3.3 M模式 1.4全触屏中文操作界面。 1.5可用手指触屏放大、缩小、平移、回放 1.6探头频率范围1-12MHZ 1.7 Micro USB、Type C可选探头接口 1.8探头与探头缆线可插拔拆分，缆线可换 1.9主机探头质量:相控阵主机探头≤96g，线阵主机探头≤108g，凸阵主机探头≤136g 1.10电池 1.10.1主机采用先进的一体化设计，低功耗，由智能设备供电 1.10.2纯电池供电下，可支持连续工作时间取决于外接智能设备 2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) 2.1一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等） 2.2常规成像分析：常规腹部、小器官 3.全数字内存，内存容量依据智能设备，数字化图像存储，电影回放重现单元200帧 4.输入/输出信号 4.1标准Micro USB端口或Type C端口 4.2蓝牙传输图像 4.3 WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等） 5.图像管理与记录装置 5.1超声图像存档与病案管理 5.2 Micro USB端口或Type C端口接口支持打印和数据输出 5.3无线DICOM传输 5.4将图像输出到网络存储服务器 6.技术参数及要求 6.1系统通用功能： 6.1.1全触屏中文操作界面，可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放， 6.1.3安全性能：符合国家商品安全质量要求 6.2探头规格： 6.2.1探头频率范围1.0-12.0MHZ 6.2.2阵元：有效阵元≥128阵元 6.2.3支持二维、M-模式、快速血流彩色多普勒、慢速血流彩色多普勒 6.3 二维灰阶显像主要参数 6.3.1相控阵探头频率1.0-4.0MHz；凸阵探头频率2.0-5.0MHz；线阵探头频率4.0-12.0MHz 6.3.2线阵探头及凸阵探头具备中心标志点，图像具备中心引导线，使平面外穿刺更加快速精准 6.3.3成像速度： 6.3.3.1凸阵探头, 全视野，17CM深度时，帧速度≥20帧/秒 6.3.3.2相控证探头，全视野，17CM深度时，帧速度≥25帧/秒 6.3.4接收方式：前端接收超声信号动态范围≥170dB 6.3.5数字化声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迁 6.3.6回放重现：灰阶图像回放≥1000幅 6.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。具备肺超声、FAST等预设。 6.3.8最大检测深度30cm 6.4彩色多普勒 6.4.1显示方式：速度和速度变量显示 6.4.2 细分快速血流及慢速血流两种方式 6.4.3在实时成像和冻结成像 6.4.4增益调节：0-100逐级可调 6.4.5电影回放浏览 6.4.6触控式彩色感兴趣区调节：大小、位置、角度 6.4.7通过预设功能自动优化色谱、过滤器、彩色灵敏度、线密度、平滑度、回声优先级、彩色余辉、增益和基线 6.4.8彩色显示帧数：相控阵，全视野，17cm深度，帧频≥6帧/秒 6.4.9彩色显示帧数：凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥20帧/秒 6.5 超声图像存档与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，内存容量依据智能设备。 6.6所配软件升级为最新版本，并包含已发布的全部功能。 | 无 |