| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 设备及试剂均需具备NMPA认证资质 一、主设备： 1.检测原理 1.1 微生物鉴定：采用显色法、比浊法或显色反应与荧光反应相结合的方法。 1.2 药敏：采用比浊法测定抗生素最小抑菌浓度（MIC）。 2.鉴定性能 2.1微生物种类：可鉴定病原菌种类≥500种，包括但不限于革兰氏阳性球菌（含链球菌属、专性厌氧菌）、革兰氏阴性杆菌（含嗜血杆菌属、专性厌氧菌）、革兰氏阳性杆菌（含专性厌氧菌）、革兰氏阴性球菌（含奈瑟菌属、卡他莫拉菌、专性厌氧菌），酵母样真菌。 2.2 准确率：对常见细菌的鉴定准确率通常应≥99.8%（基于标准菌株验证）。 3.药敏检测性能 3.1 具备细菌药敏检测能力，覆盖β-内酰胺类、氨基糖苷类、喹诺酮类、碳青霉烯类等各类常用抗菌药物；可检测链球菌药敏（请提供药敏试剂明细列表）。 3.2 具备酵母样真菌药敏检测能力，至少覆盖唑类及棘白菌素类抗真菌药物（请提供药敏试剂明细列表）。 3.3 药敏MIC值符合率≥95%（CLSI/EUCAST双标准）。 3.4 能检测细菌多种耐药机制，包括但不限于ESBL、CRE、MRSA、VRE、高水平氨基糖苷类耐药、可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株。 4. 样本处理能力 4.1 检测通量：同时检测≥60测试。 4.2 上机检测试剂须为封闭式测试卡/板，符合生物安全管理要求；并具备独立唯一条码。 4.3 具备独立的鉴定卡和药敏卡，可按需检测。 4.4 动态监测，频率至少每30分钟一次。 4.5 检测速度：最短鉴定时间≤2小时，平均细菌鉴定时间≤5个小时；最短药敏检测时间≤6小时，平均细菌药敏试验时间≤8小时。 二、比浊仪 1. 配套比浊仪，检测范围至少0McF至4McF。 2. 浊度检测结果准确、稳定，智能化，浊度可溯源。 三、微生物实验室数据管理工作站 1. 可与实验室信息系统（LIS）连接，进行双向通讯。 2. 可整合同一样本的鉴定及药敏结果。 3. 具备高级智能专家系统，专家系统符合CLSI、SFM、EUCAST等国际标准，具有自动抗生素推导功能。 4. 系统具备药敏数据分析功能或可将数据直接导入WHONET软件，进行耐药监测统计分析。 5. 具备全国耐药监测网数据上报解决方案。 6. 具备大容量数据储存功能，可储存>10000检测数据，并可打印质控及检测原始报告。 7. 使用期间定期免费维护、更新。 四、完善的售后服务与技术支持： 1. 设备质保年限须符合医院要求。 2. 定期对主设备及比浊仪免费校准，并出具校准报告。 3. 定期免费保养、巡检设备；设备故障需现场维修时，维修工程师须12小时内（含节假日）现场响应；除仪器工程师外，须具备微生物领域技术支持可解答专业问题。 4. 试剂订购：1周内送货；试剂货源充足稳定，满足实验室批号管理及质量管理要求；可帮助调换近效期试剂。 5. 北京地区三甲医院临床使用率高的优先考虑（请提供北京三甲医院使用列表）。 | 1. 全自动微生物鉴定药敏系统主机1台 2. 配套比浊仪1台 3. 配套微生物实验室数据管理工作站1台 4. 打印机1台 5. 适配于主设备的UPS 1台 |