| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 一、产品资质齐全，符合医院要求。 二、基本要求 1.产品资质齐全，符合要求。 2.基本要求 2.1孔位要求：6孔配置选择，适配 90-100mm 培养皿，孔间距误差≤0.3mm。 2.2适用纸片规格：适配于当前主流药敏纸片品牌（如 Oxoid、Liofilchem）的药筒，兼容直径 6.35mm±0.1mm、吸水量0.02mL±0.002mL的标准药敏纸片，药筒适配性需提供原厂兼容性证明。 2.3高度调整：可通过旋钮实现15-40mm 连续调节，调节精度±0.5mm，满足不同琼脂厚度（3-5mm）的压贴需求，确保纸片与琼脂表面贴合度≥95%。 2.4定位精度：纸片中心距培养皿内缘≥15mm，相邻纸片中心距≥24mm，单次分配位置偏差≤0.8mm，连续100次分配后位置漂移≤1mm。 2.5储存条件：配套密封储存容器（容积≥1.5L），内置可拆卸式干燥剂盒（吸附量≥10g/24h），容器标签区需预留实验室编号填写位。 2.6操作要求：支持单手操作，单次操作即可完成至少6孔的纸片分配，分配时间≤3秒/次，连续操作无机械疲劳现象。 2.7需配备可视化药筒排空指示系统，当任一药筒剩余纸片≤3片时自动提示。 3.防污染与稳定性 3.1产品需表面光滑，无锐边毛刺，易于清洁和消毒可耐消毒剂腐蚀（兼容 75% 乙醇、含氯消毒剂等常用实验室消毒剂）。 所有接触纸片的部件材质必须无毒、无味，符合相关卫生安全标准，不污染纸片。 3.2密封系统采用食品级硅橡胶密封圈，盖子与主体扣合后泄漏率≤0.1kPa/min，确保内部湿度≤30% RH（配合干燥剂使用时），防止纸片吸潮失效。 3.3底部配备防滑硅胶垫，在倾斜角≤15°的实验台面上无滑动风险，操作时设备振幅≤0.5mm。 三、验收标准 1.到货后需进行空载运行测试（连续 100 次分配无卡滞）、定位精度测试（随机抽取 20 次分配，位置偏差均需符合要求）、密封性测试（湿度监测 24 小时无明显上升）。（以上测试使用所需耗材均由供应商提供）。 2.供应商需提供原厂技术人员现场安装调试，并进行操作培训，确保3名以上操作人员掌握校准与维护技能。 四、完善的售后服务 1.质保期≥6年（自验收合格之日起），质保期内免费提供维修、配件更换及年度校准服务，响应时间≤48小时，维修期间能提供备用机。 2.提供终身技术支持，每年至少 1 次上门巡检。 | 1.主机2台（含6孔分配模块） 2.专用储存容器1个/台（含干燥剂2包，含水率指示剂1个） 3.校准用定位模板（激光雕刻刻度，精度±0.1mm）1套 4.适配不同培养皿的基底环（90mm/100mm 各 1个/台，材质：聚四氟乙烯） 5.操作说明书（含维护保养指南、校准流程）、原厂校准证书各1份/台 6.专门清洁工具1套/台 |