实时荧光定量PCR分析仪技术参数

| 序号 | 基本要求 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 |  |
| 2 | 资质认证 | 中国 NMPA三类医疗器械注册认证 |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |
|  | 3.1样本通量： | 96×0.2mL，适用单管、8连排管和96孔板； |  |
|  | 3.2反应体系： | 5-100μL； |  |
|  | 3.3样品仓： | 全自动探出式样品仓设计，操作便捷； |  |
|  | 3.4控温范围： | 4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)，具有 SOAK 低温保存功能； |  |
|  | 3.5模块平均升温速率： | ＞4.5℃/s，需提供省级单位检测报告； |  |
|  | 3.6温度均匀性： | ≤±0.1℃； |  |
|  | 3.7精确温控模块： | 6个独立的精确温控区域，从而在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值，而非模拟梯度温度； |  |
|  | 3.8检测通道： | 6个； |  |
|  | 3.9检测器： | 采用高灵敏度CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s； |  |
|  | 3.10激发光波长： | 300-800nm；荧光检测波长：500-800nm； |  |
|  | 3.11数据采集： | 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； |  |
|  | 3.12光纤传导设计： | 采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准； |  |
|  | 3.13二次激发检测： | 激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用； |  |
|  | 3.14溶解曲线分辨率： | ＜0.04℃/s，需提供实际软件截图证明； |  |
|  | 3.15熔解曲线数据采集频率： | 每摄氏度采集不小于16个数据。 |  |
|  | 3.16操作界面： | 内置10英寸彩色触控屏电脑，可以单机操作，也可以外界电脑控制操作。具备实验分析和报告功能，全部参数可存储； |  |
|  | 3.17 APP 功能： | 适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控； |  |
|  | 3.18信号接口： | USB 接口、蓝牙接口、网络接口； |  |
|  | 3.19报警及安全指标: | 热盖温度超温保护与报警，开关电源超温保护； |  |