多功能酶标仪技术参数

参数要求：

1．检测类型：6-384孔板；

2．应用范围：基于四光栅技术的吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移；

3．光源：高能氙闪灯光；

▲4. 温度控制：室温+5℃-66℃ ；

▲5. 检测器：-5℃制冷PMT；

6. 吸收光：波长范围230nm-1000nm，1nm可调；波长带宽≤4.0nm；光度量范围：0-4 OD；

7. 光程校正技术：光径传感器技术可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化；

8. 荧光强度：支持微孔板顶部及底部检测，波长范围250nm-850nm，1nm可调；

9. 荧光检测灵敏度：≤1pM荧光素（96孔板顶读），≤2pM荧光素（96孔板底读）

10. 化学发光： 300nm-850nm，1nm可调；动态学范围≥7个数量级；灵敏度≤2pM  ATP（96孔板）；

11. 注射器模块：内置双通道，1 µL增量；管路体积≤300 µL，回流死体积≤10 µL ；

12. 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；

配置要求：

| 序号 | 主要部件名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机，包含吸收光、荧光强度、化学发光、荧光共振能量转移（FRET） | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据处理工作站 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配套操作软件及离线数据分析 | 套 | 1 | 预安装在电脑工作站中 |