| 参数需求 | 技术和性能参数需求 |
| --- | --- |
|  | 一、用 途：主要用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、血管（外周、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中等方面的临床诊断，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统概述： 2.1 主机成像系统： 2.1.1高清显示器：可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 2.1.3 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦 2.1.4 脉冲优化处理技术 2.1.5 接收波束并行处理技术 2.1.6 自适应增益补偿技术 2.1.7 智能全程聚焦技术 2.1.8 数字化二维灰阶成像单元 2.1.9 数字化彩色多普勒单元 2.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)； 2.1.11 数字化能量血流成像单元 2.1.12 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能. 2.1.13 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 2.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 2.1.15 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取最佳的2D，3D及4D图像 2.1.16 动态范围≥280dB 2.1.17 全数字式波束形成器 2.1.18 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；； 2.2 先进成像技术： 2.2.1 超宽视野成像扫描技术 - 测量功能,电影回放功能 - 线阵、凸阵探头具备 - 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 2.2.2具备全屏高清放大功能 2.2.3 实时三维成像技术 - 具备三维、四维实时成像功能及三维容积定量，支持腹部、妇产科、小器官、腔内检查成像，支持腹部、高频、腔内探头检查成像 - 具备自由臂三维成像，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头 - 厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。 - 自动体积定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算。 - 三维反转成像技术 2.2.4可配真实渲染成像功能： 2.2.5弹性成像技术 2.2.6 剪切波定量技术 2.2.7 具备智能多普勒血管检查技术 - 单键优化二维、多普勒图像质量 - 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 - 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 2.2.8血管中内膜自动测量与分析 2.2.9具备血流参数定量分析技术 - 可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况 - 测量结果需包含：VI/FI/VFI 2.2.10扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵、容积探头均具有此功能，且支持空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.2.11组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式， 并支持在机应变及应变率定量分析工具 2.2.12心肌应变定量 - 节段心肌取样 - 多个心动周期数据显示 - 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示， 平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 - 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 2.2.13自动心功能定量分析 2.2.14自动心肌运动定量分析 2.2.15三维心功能定量： 2.2.16高级三维心功能定量 2.2.17具有微细血流成像技术 2.2.18具备先进乳腺智能筛查功能，可专门用于乳腺检查 - 2.2.19三维数据任意曲线断层切割 - 2.2.20具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 - 2.2.21穿刺针实时双幅增强显示功能 - 2.2.22 造影成像技术 - 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 - 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量 - 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、前列腺、经阴道妇科的需求 - 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 - 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 - 在机及离机造影时间强度曲线定量分析 - 具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。 2.2.23超声声速自动校正技术针对晚孕期肥胖及困难病人 2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 2.3.2 产科测量； 2.3.3 外周血管测量和计算功能； 2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 2.3.5 心脏功能测量； 2.3.6 解剖M型功能：M型取样线可进行360°调整，以适应心尖上翘患者的心功能正确测量 2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； 2.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.5 输入/输出信号： 2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频、DVI、DICOM、USB2.0、USB3.0、外部视频、S-Vide、HDMI 2.5.2 输出：复合视频、DP高清输出、DVI、 外部视频、DICOM、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 三、系统技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用 3.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 3.1.3 具有轻便的机身设计，方便移动 3.1.4 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz 3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵、小微凸、机械容积、电子矩阵 3.2.4 腹部凸阵探头；腹部小微凸探头；血管线阵探头；小器官线阵探头；心脏相控阵探头 3.2.5 探头视野≥181度 3.2.6 扫描深度≥40cm 3.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD 电子凸阵：B/PWD; 3.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节； 3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； 3.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s； 3.4.5 Doppler及M型电影回放：48 秒； 3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 3.4.7 零位移动： 9 级； 3.4.8显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位； 6.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 11 帧/秒； 3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 3.6 超声功率输出调节： 3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 3.6.2 输出功率选择分级可调 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像 以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 3.7.2 主机硬盘容量≥500G。 3.7.3 DVD-RW 或USB图像存储 3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 |