一、校正源（桶源)，数量1

1、技术和性能参数需求

Ge-68校正源（桶源）用于西门子PET/CT Biograph Vision600机型。

桶源活度：3mCi（111MBq），参考体积9425ml。源外形尺寸：圆柱体，212.6*403.6mm。因西门子PET/CT Biograph Vision600机型轴向视野大,采购的桶源长度不能低于参考值。

注：需含医院现有旧放射源回收费用。

- 配置需求

桶源用于系统验收测试获取灵敏度和图像均匀度。

Ge-68的半衰期为270.8天，因此必须定期更换PET放射源。

- 校正源（棒源），数量2

1、技术和性能参数需求

Ge-68校正源（棒源）用于西门子PET/CT Biograph Vision600机型。

棒源活度：1.2mCi  (44.4MBq）。源外形尺寸：3.175*192mm。

注：需含医院现有旧放射源回收费用。

- 配置需求

棒源用于CT机架和PET机架校准。执行FOV偏移校准。Ge-68的半衰期为270.8天，因此必须定期更换PET放射源。