| 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- |
| 能够完成常规肺通气测量、肺换气功能测量、肺容量测定、分钟最大通气量、气道阻力测定、无创肺顺应性测定、呼吸压力、呼出气一氧化氮测定和激发试验等检查。 传感器：流速容量传感器（压差式）：贵重金属制造，永久寿命设计，其准确度及线性度高。带传感器加热功能，传感器组件必须可重复消毒使用，拆卸、安装简便，带滤菌功能。容积校准必须满足中华医学会呼吸病学分会肺功能指南中有关肺功能检查仪器校准质量控制标准。流速测量范围0—±20L/s；流速测量精度 ±2 %；容量测试范围 0—±20L；容量测试精度 ±3 % 或者±50 ml（两者取最大值）；容量测试分辨率：1ml。 气体分析器：多气体快速分析器（非独立CH4传感器、非独立CO传感器）范 围：0- 0.33% CO、0- 0.33% CH4、0-0.33 % C2H2；分辨率：0.001 % CO、0.001 % CH4、0.001 % C2H2；精 度：±0.006 % CO、±0.006 % CH4、±0.006 % C2H2。 快速气体定标：在保证测试准确性的同时，只需在每天开机后做一次，无须在每个患者测试前进行，以便提高测试的速度。 连续频率脉冲振荡系统需求：连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创伤肺顺应性测定，通过测定，气道阻力必须能准确区分大、小气道的阻力，无需病人配合，无创伤，受试者只需自主呼吸即可测试，可以定位阻力产生的部位，提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示。也可对儿童或重症病人进行测试。 激发试验喷药分析系统需求：计算机控制射流喷药系统，流速＞6L/min，压力 ＞0.8bar，雾化药罐，雾化能力 ＞220 mg/min观察项目：FEV1、FEV1%、PEF。 呼出气一氧化氮测定系统需求：可进行上下气道、大小气道的一氧化氮浓度测定。 环境校正系统需求：自动测量大气压：700-1000hpa; 温度： 0-40℃; 相对湿度：0—90%。并自动对测量的结果进行BTPS校正，保证测试数据的精确性和重复性。 | 肺功能仪配套硬件配置 肺功能主机及显示器1套 （12代i7↑/16 GB DDR5↑/1 TB SSD↑/RTX3060↑/22寸↑显示器，原厂整机非组装，正版系统，可接入医院原有系统） 带隔离电源的移动工作台1套 可上下左右移动调节的支撑臂2支 带口压检查的流速传感器手柄2套 进口稳压型减压表1个 连续频率脉冲振荡系统1套 激发试验喷药分析系统1套 呼出气一氧化碳测定系统1套 校准系统配置 3L标准定标筒1套 自动环境参数测量模块1套 弥散残气专用测试气体（含瓶）1套 激发试验测试模块1套 软件配置 包含常规肺通气测量、肺换气功能测量、肺容量测定、分钟最大通气量气道阻力测定、无创肺顺应性测定、呼吸压力、呼出气一氧化氮测定和激发试验等配套软件操作系统； 软件终身免费升级、免费开放接口，与HIS/电子签名/预约叫号等系统无缝对接； 操作部分配置 配有可移动台车； 配有双向扩音器； 配备鼠标、键盘 |