| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 技能中心执医技能考核培训 |
|  | 数量 | 详见下表 |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 皮肤切开缝合模块： 1. 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。 2. 特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。单模块可耐受规范切开缝合次数>50次。 3. 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线、止血等外科操作技能。 | 1、高级皮肤切开缝合模块 10块 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 3、收纳箱等配件 1套 |
|  | 腰穿仿真标准化病人： 1、模型仿真模拟成年人躯干下半部，可摆放为侧卧位，背部与床面垂直，头向胸部弯曲，双膝向腹部回缩，符合典型腰椎穿刺临床体位。 2、骨性解剖标志准确清晰：髂后上棘、双侧髂嵴最高点、腰椎棘突（L1-L5）及棘突间隙可明显触知，便于定位（双侧髂嵴最高点连线平第4腰椎棘突或L3-L4棘间隙）。 3、穿刺手感真实：进针时能体会到依次穿过皮肤、皮下组织、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜的真4、实阻力感；穿透黄韧带和硬脊膜时有明显的“落空感”。 5、穿刺成功反馈：进针到达蛛网膜下腔后拔出针芯，可见模拟脑脊液（清亮液体）流出，可进行脑脊液压力测量及收集标本训练。 6、模块化设计：腰部穿刺模块（皮肤及椎管）可耐受反复穿刺不渗漏，且方便更换。 | 1、腰穿仿真标准化病人 1具 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 |
|  | 外科缝合包扎展示模型： 1. 该仿真模型提供24处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 2. 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 3. 模块材质可耐受常规消毒剂反复擦拭,方便清洁。 | 1、外科缝合包扎展示模型 1具 2、使用说明书 1册 3、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 4、收纳箱等配件 1套 |
|  | 吸痰护理训练模型： 1. 模型模拟成年男性上半身，可改变体位，可进行拍背训练。 2. 模型颈部关节灵活，吸痰时头部可转向操作者一侧。 3. 模型可进行吸痰前后的鼻导管和面罩吸氧训练。 4. 模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。 5. 可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 6. 模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 | 1、吸痰护理训练模型 1具 2、衣罩 1个 3、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 4、收纳箱等配件 1套 |
|  | 鼻胃管插管训练模型： 1. 模型具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 模型可取仰卧位、去枕平卧位。 3. 模型结构完整，有逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。 4. 模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为45-55cm。 5. 模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲，插管至10-15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。 6. 模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。 7. 模型具有正常成人的解剖结构参数：①食管第一狭窄处距中切牙15cm；②食管第二狭窄处距中切牙25cm；③食管第三狭窄处距中切牙40cm,；④胃管到达胃体的长度可达45-55cm。 8. 模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的三种检测方法：①胃管末端接注射器，有胃液抽出；②将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入10ml空气能听到气过水声；③将胃管末端放入盛水的治疗碗中，看有无气泡从胃管内溢出，无气泡溢出则说明胃管在胃中。 9. 模型可实现在插管训练完成后外漏端的固定和拔管训练。 | 1、鼻胃管插管训练模型 1具 2、衣罩 1个 3、听诊器 1个 4、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 5、收纳箱等配件 1套 |
|  | 三腔二囊管操作训练模型（带模拟牵引装置）： - 三囊管模拟：需配备专用的考核用三腔二囊管（非临床无菌包，可反复使用），管腔通畅，具备刻度标识，三个腔（胃管腔、胃气囊腔、食道气囊腔）功能区分明确。 - 充气与测压：需配备专用充气装置（如球囊或注射器接口），支持通过注气模拟胃囊（一般充气150-200ml）和食道囊（一般充气80-100ml）的充盈。 - 牵引装置（带滑轮）：具备模拟滑轮牵引系统。滑轮需固定牢固，转动顺滑，可安装于床架或模拟床头。牵引绳（或线）需具备一定的摩擦力，能模拟临床通过滑轮进行持续牵引压迫胃底的操作流程。 | - 专用三腔二囊管（考核专用，耐用型） 2根 - 模拟牵引滑轮装置（含固定夹、绳索） 1套 - 收纳箱等配件 1套 4. 产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 |
|  | 男性导尿仿真模型： 1. 模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。 3. 模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。模块材质可耐受常规消毒剂反复擦拭,方便清洁。 4. 模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7. 模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 | 1、男性导尿仿真模型 1具 2、配备相应规格集尿袋 3、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 4、收纳箱等配件 |
|  | 女性导尿仿真模型： 1. 模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3. 可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。模块材质可耐受常规消毒剂反复擦拭,方便清洁。 4. 模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 | 1、女性导尿仿真模型 1具 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 3、收纳箱等配件 |
|  | 脓肿切开模块： - 用于临床医学专业学生及住院医师进行浅表脓肿切开引流术的技能训练，满足执业医师资格考试实践技能考核中外科基本操作（脓肿切开术）的训练要求。 - 仿真结构：模块至少包含仿真皮肤层、皮下组织层及模拟脓腔。皮肤柔韧有弹性，触感接近真实人体，可耐受反复切开、缝合及穿刺。 - 脓肿模拟：内置独立脓腔，可通过注射方式向脓腔内注入模拟脓液，切开后可见脓液顺畅流出，脓腔容积≥5ml。 - 操作功能：支持脓肿切开术全流程操作，包括：消毒、铺巾（模块表面可耐受碘伏、酒精等常规消毒剂擦拭）； - 局部浸润麻醉（可进行穿刺注药，有真实阻力感）；切开、排脓（切口可愈合或更换）；放置引流条、换药等。 - 耐用性：单个模块在正常教学使用下可反复切开、缝合≥20次而不明显影响功能；或设计为可更换皮肤/脓腔填充物的结构，更换耗材成本经济。 - 规格尺寸：模块有效操作面积≥100mm×100mm，厚度≥30mm，底座平稳，操作时不滑动。 8. 材质安全：所有材料无毒无味，符合环保要求，皮肤接触不过敏。模块材质可耐受常规消毒剂反复擦拭, 易于清洁维护。 | 1、脓肿切开模块 10套 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 3、收纳箱等配件 |
|  | 成人动脉穿刺手臂操作模型（左手）： - 用于训练成人桡动脉、肱动脉穿刺采血及血气分析操作，满足执业医师资格考试实践技能考核中动脉穿刺术的训练要求。 - 解剖结构：模拟成人左手及前臂，具备手部、腕部、前臂外形，关节可适当活动，便于摆放穿刺体位。 - 动脉系统：内置模拟桡动脉、肱动脉，走行符合正常人体解剖位置；动脉具有真实的搏动感，可通过手动按压球囊或机械装置产生节律性搏动，搏动频率可模拟成人静息状态（约60～100次/分）；动脉血管可更换，或采用高弹性耐用材质，可耐受≥100次/厘米穿刺不渗漏。 - 穿刺性能：皮肤仿真，柔软致密，穿刺时有明显落空感；穿刺成功后可见鲜红色模拟血液自动涌出或回抽时顺畅进入针管，回血明显，可进行血气分析标本采集；模拟血液流动可通过灌注系统或外接注射器补充。 - 操作支持：可进行消毒、铺巾、穿刺、拔针后压迫止血等全流程操作；可触及清晰动脉搏动，便于定位穿刺点；皮肤表面可标记常用穿刺点，也可无标记训练定位能力。 - 耐用性：主要操作区域（桡动脉、肱动脉段）皮肤可单独更换，更换简便；模型主体采用耐摔、耐老化材料，正常使用年限≥3年。 - 材质安全：所有接触皮肤的材料无毒、无致敏性，模块材质可耐受常规消毒剂反复擦拭, 易于清洁维护。 | 1、成人动脉穿刺手臂操作模型（左手） 2套 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 3、收纳箱等配件 |
|  | 高级乳房检查模型： - 用于女性乳房触诊检查技能训练，包括正常乳房结构与常见乳腺疾病体征的识别，满足执业医师资格考试实践技能考核中乳房检查项目的训练要求。 - 外观形态：模拟成年女性乳房，外形逼真，皮肤颜色自然，质地柔软，弹性接近真实人体；可独立放置或配备半身底座，便于固定。 - 触诊特征：内部嵌有多个不同性状的模拟肿块，总数不少于6个；肿块涵盖不同质地（硬、韧、囊性感）、大小（直径0.5cm～2.5cm）、深浅（浅表、深部）、活动度（可移动、固定）；至少包含模拟乳腺癌（质硬、边界不清、活动度差）、乳腺纤维腺瘤（质韧、光滑、可移动）、乳腺囊肿（囊性、有波动感）等典型体征；肿块位置分布于不同象限，部分位于腋尾区，满足系统触诊训练要求。 - 附加功能：可模拟乳头溢液功能（选配，不做强制要求）；支持平卧位、坐位等多种检查体位放置。 - 耐用性：硅胶或同等高性能材料制成，抗撕裂，不易变形；使用年限≥5年；表面可擦拭消毒，不留残胶。 6. 材质安全：所有材料无毒无味，符合医疗器械生物学评价要求，无皮肤刺激性。模块材质可耐受常规消毒剂反复擦拭, 易于清洁维护。 | 1、高级乳房检查模型 2套 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份4. 便携式存储箱/袋 2个 5. 润滑剂或滑石粉（供触诊练习用） 2份 |
|  | 脊椎损伤搬运仿真标准化病人： 1. 该模型用于训练颈椎骨折及脊椎损伤搬运考核。 2. 可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。同时还可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练 | 1、脊椎损伤搬运仿真标准化病人 1具 2、产品说明书、合格证及操作光盘/二维码视频 1份 |