| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1、一体式细胞计数仪。 2、载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。 3、*储存：≥100G内存。 4、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时。 5、液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 6、镜头：≥500万像素CMOS。 7、*放大倍数：明场支持 “光学变倍”，提供5X,6.6X,8X三个光学倍数；荧光成像：5X。 8、*单次可自动检测样本，最大通量为5个。 9、*对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 10、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。 11、*支持类器官消化后活率分析，GFP/RFP转染效率分析。 12、细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、颗粒等但不局限于以上两种样本。 13、细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL。 14、上样体积：≥20μL 15、检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。 AO/PI荧光计数<50秒 16、*耗材：细胞计数板，通量≥5个槽位 17、采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数 18、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 19、分析精度：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 2×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。 20、辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线。 21、图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 22、数据呈现：Excel、PDF、JPG 23、数据导出：U盘，联网 24、预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等。 25、USB接口：2 * USB2.0 26、*软件支持满足FDA 21 CFR Part 11。多级用户权限管理、电子签名、审计追踪功能。 | 1、细胞计数仪主机 2、分析软件 |