| 参数需求 | 配置需求 | - 主机 2. 床垫 3.电源线 4.收纳带 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 主机 - 流量8 lpm，每分钟以8升的流量喷出空气，以支撑床垫&人体重量 - 充气时间<25 mins - 低压治疗压力 15-40mmHg - 波动交替方式，交替设计 - 坐姿增压，当床头抬起<30°时，或患者坐起时，可切换至坐姿增压模式以增加臀部、骶骨的支撑，避免过度下陷。 - 报警提示闪灯+报警 具备低压报警提示；维修报警；断电报警提示 - 操作面板自动上锁。防止意外触屏，影响治疗设定 - 主机静音，≦40dBA - 主机进液防护保护 - 材质防火 - 床垫 - 最大载重 ≧200公斤 - 一键CPR功能 - 床罩可拆洗，抗菌防霉，防致敏，防火。 - 防触底双层矩形管 断电时，能避免患者发生直接触底的风险 - 头枕功能，头部不交替，提升患者睡眠质量 - 脚跟减压设计 - 气垫床收纳方便，收床束带+快扣 - 床垫侧边有电源线收线带 - 易换式保险丝，保险丝额定频率 T1AL 250V |